罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 双目屈光复查仪 | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 双目屈光复查仪 | 12 | 3 | 36 | 妇保院儿保科 |  |
| 合计 |  |  | 3 | 36 |  |  |

技术需求：

1、双目同时测量：近视、远视、散光、斜视、瞳孔大小不对称、屈光参差、固视不对称、光的异常反射

▲2、屈光检测根据不同的岁数选择不同的年龄段，6月~12月、12月~36月，3岁~6岁、＞6岁。

▲3、操作模式：双眼

4、屈光检测：全自动

5、球面度：范围    -7.5OD~+7.5OD

分辨率 0.25D/0.01D

精度   ± 0.5OD

6、柱面度：范围0.00D~3.00D

分辨率0.25D/0.01D

精度±0.50D

7、轴位:范围0°~180°

分辨率：1°

精度：±5°

8、瞳孔直径：范围4.0mm~9.0mm

分辨率：0.1mm

精度：±0.1mm

9、瞳距:范围35mm~80mm

分辨率：1mm

精度：±1mm

10、固视方向:0°~20°

11、工作距离:1m±5cm

12、测量时间: ≤1s

13、固视目标:随机闪烁，声音刺激

14、▲数据接口：Wi-Fi, USB

15、打印机接口：USB

16、电池：可充电锂电池，续航≥6小时，可更换

17、显示器：≥5寸触摸显示屏

18、重量：≤1kg

19、可选配件：相机支架，打印机等