罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 加热手术床垫 | 国别 | 进口 |  |  | 合计金额 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 |  | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 加热手术床垫 | 20 |  | 2 | 40 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 2 | 40 |  |  |

一、主机技术指标及主要性能参数：

- 用于手术病人的体温维持及加温；

- ▲采用低风压设计，气毯能更有效贴合病人，并可以任意折叠，适应不同体位需求，且贴合度不受影响，不会因折叠而造成毯面悬浮；

- 控温范围：室温、32.2、37.8、43.3℃；

- ▲具备高精度温度传感器，精度最小调整级：≤0.6℃；

- 输出风量：≥35cfm(59.5 m³/h)；

- 具备双重高效气体过滤系统，有效过滤等级≤0.2μm；

- ▲内置安全监控系统，高低温多重温度保护：独立初始高温限制，独立二次高温限制，直到自动关机；独立低温限制，直到自动关机；

- ▲具备传感器脱开/短路安全保护声光报警；

- 采用聚丙烯、聚乙烯无纺布毯，X光和成像系统可透视；

- 采用末端温度监测，避免温度过高可能引起的伤害；

- 采用自动使用时间统计：累计统计设备使用时间，提醒预防性维护；

- 采用专利气流分布设计，保温效果更好；

- 设备结构要求：外层耐冲击塑料壳体，内部铝结构，所有系统零部件不含橡胶；

- 要求整机系统低电压运行，病患更安全；

详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高-底纹调温系统主机 | 2 |
| 2 | 通风软管 | 2 |
| 3 | 成人全身毯 | 20 |
| 4 | 儿童全身毯 | 20 |
| 5 | 说明书、电源线等附件 | 2 |