桌式全科诊断套装参数

1、功能要求：

1.1.全科医师基本物理诊断辅助设备。具备眼底检查、耳鼻喉部检查、血压测量及快速体温测量功能。

2、配置要求：

▲1.1.桌式集成一体化, 套装组成部分须为同一品牌产品，维修方便。详细配置要求见附件。

3、主要技术参数及性能要求：

3.1. 无液血压计

3.1.1 环保无水银型，采用机械压力充气测量。

3.1.2 显示：表盘采用激光雕刻，高低双层刻度，避免视觉误差。

3.1.3 接口血压袖带:无橡胶成分；具有防菌作用。

3.1.4 具有mmHg和KPa 两种刻度以上。

3.1.5 要求经过国家注册检验机构耐变压试验并合格。

3.1.6 示值误差：≤±3mmHg。

3.2. 检眼镜

▲3.2.1检眼镜头：采用ABS耐磨材料，防尘。具有≧28组以上镜片，-25到+40屈光度；6种以上孔径 （微光斑光阑、小光斑光阑、大光斑光阑、固视光阑、钴蓝滤片、裂隙）及多种滤波（十字线性偏振、无赤光、钴蓝）

3.2.2手柄：采用可充电手柄,手柄充满电后可连续工作≧60分钟，携带方便，便于上门服务。可无级调节光的亮度。

3.3. 广角检耳镜

3.3.1 360°环状光纤照明，均匀无阴影。具有鼓气球囊插口。

▲3.3.2 配备聚焦轮，方便旋转聚焦。

3.3.3检耳镜的视场角≧60°。

3.3.4检耳镜的最大照度≧1500Lx（L=4mm），其照度应连续可调。

3.3.5检耳镜的照明光斑应充满整个视场，在视场范围内无明显可见暗斑。

3.3.6检耳镜的中心分辨率≧19.8lp/mm（工作距离L=4mm）（需提供注册检验报告）。

3.2.7手柄：采用可充电手柄,手柄充满电后可连续工作≧60分钟，携带方便，便于上门服务。可无级调节光的亮度。

3.4. 电子耳温计

3.4.1 显示：采用液晶屏显示，可读取测量数据。

3.4.2 测量模式：耳温

3.4.3 测试速度：2-7秒

3.4.4体温计具有储存和检索上一次测量结果的功能。

▲3.4.5体温计测量范围: 20°C - 42,2°C,温度测量精度误差±0.1℃---±0.2℃（需提供注册检验报告）。

3.4.6采用可充电锂电，电池充满后可测≧500个读数。

3.5. 桌式底座

3.5.1 可同时对不少于2支3.5V手柄和1支电子耳温计充电, 并有相应指示灯提示充电状态。

3.5.2 结构紧凑，体积小、重量轻。方便置于医生办公桌上。

3.6储物盒

3.6.1可放置一次性耳套及其他消耗品

4、其它要求

4.1质量保证：产品需通过SFDA、CE或FDA认证。

▲4.3 带▲参数为关键参数。

附件：详细配置要求

| 桌式底座 | 1 |
| --- | --- |
| 同轴检眼镜 | 1 |
| 广角检耳镜 | 1 |
| 3.5V可充电便携式手柄 | 2 |
| 照明器 | 1 |
| 桌式无液血压计 | 1 |
| 成人标准血压袖带 | 1 |
| 电子耳温计 | 1 |
| 贮物盒 | 1 |
| 用户操作手册 | 1 |
| 保修二年 |  |