口腔综合治疗台参数

一：设备名称  口腔综合治疗台

二：技术要求

| 1． | 工作条件 |
| --- | --- |
| 1.1 | 环境条件 |
| 1.1.1 | 环境温度：5℃—40℃ |
| 1.1.2 | 相对湿度：≤85% |
| 1.1.3 | 大气压力：70—106Kpa |
| 1.2 | 电源条件 |
| 1.2.1 | 额定电压：单相 220V±10% |
| 1.2.2 | 标称频率：50Hz |
| 1.2.3 | 电源插头符合中国的国家标准 |
| 1.3 | 工作时间：每天连续工作时间不少于8小时 |
| 1.4 | 工作气源：压力5-7bar地箱内设空气过滤和高压装置,并有压力显示 |
| 1.5 | 工作水源：压力2-4bar地箱内设过滤和调压装置,并有压力显示 |
| 2． | 设备结构 |
| 2．1 | 治疗机病人椅分离式设计，符合人体工程学要求，铸造、整体式机箱设计，外形美观，占地小，方便清洁。 |
| 2．2▲ | 器械盘为下挂式器械盘，磁性伸拉式头枕，可迅速进行上/下颌位置转换，使用方便。 |
| 3． | 病人椅要求 |
| 3．1 | 整体式地箱设计，风箱式密封底座设计，金属材质，美观、耐用、占地小、清洁方便，符合人体工学，患者背部臀部可密贴于治疗椅之椅背及座部，运动过程中无搓背感。 |
| 3．2 | 病人椅的升降及仰卧电机驱动，定位精准，噪音低。病人椅的高度调节范围395mm-695mm |
| 3．3▲ | 磁性伸拉式吸附头枕，可快速进行上颌/下颌治疗位置转换 |
| 3．4 | 座椅提供机椅互锁功能，保证任一手机工作时，移位及其他器械处于自动锁定状态 |
| 3．5 | 具有不少于4组椅位记忆功能，具有预置位及重置功能 |
| 3．6 | 具有安全紧急制动装置，防止出现以外情况 |
| 3．7 | 脚踏控制器，手机转速及定速，具有器械水开关及吹屑功能 |
| 4． | 器械盘 |
| 4．1 | 下挂式医生单元含5组手机位及管线，1组气动马达，2组高速手机1组三用枪 |
| 4．2 | 手机挂架可拆卸及高温高压消毒，具有双重防回吸功能，避免交叉污染 |
| 4．3 | 每个器械位具有单独的调水开关。 |
| 4．4▲ | 具有触控式操作面板，可控制椅位，自动给水装置手术灯光开关及两段式调光，紧急停止安全开关 |
| 4．5 | 配备硅胶防护垫，可高温高压消毒 |
| 5． | 助手位 |
| 5．1 | 有助手支架，具有最多可延展为4个挂架的功能，具有方便清洁的过滤器 |
| 5．2 | 有弱吸管一组，强吸管一组 |
| 5．3 | 具有强弱吸过滤器装置，方便日常清洁 |
| 5．4 | 具有安全保护装置，防止误操作对助手位器械盘的损害。 |
| 5．5 | 助手侧控制系统 |
| 6． | 水单元 |
| 6．1 | 陶瓷痰盂，使痰盂更接近于患者，一体成型陶瓷痰盂，无卫生死角 |
| 6．2 | 可由医师侧控制面板控制给水及冲洗 |
| 6．3 | 有漱口杯供给装置，水流均匀无喷溅，自动控制，漱口水可加热 |
| 6．4 | 冲盂系统：在约2bar的水压下，水流能彻底冲洗痰盂底部，排水量大于4l/min。痰盂表面光滑，容易清洁和消毒。 |
| 6．5 | 具有内置供水系统，可对器械进行水供应，系统具有水路过滤功能 |
| 7． | 手术灯 |
| 7．1 | 灯柱和治疗椅主体相连 |
| 7．2 | 灯柱可进行大范围移动，同样适用于12点位操作 |
| 7．3 | 把手可拆卸并高温灭菌 |
| 7．4 | 转动灵活，可进行X Y Z 三轴旋转 |
| 7．5 | 具有强、弱光调节。调节范围 8000-22000Lux，并可调节焦距。 |
| 7．6 | 具有防碎，防烫安全罩 |
| 8． | 医生椅 |
| 8．1 | 采用新型太空散热材料制作，防止热量聚集。 |
| 8．2 | 具有垂直定向锁，有效保护医护人员安全。 |

四：配置清单

| 序号 | 配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 标准配置 | 数量 |
| 1. | 电控升降牙科椅系统，一体式地箱结构 | 1套 |
| 2 | 磁性头枕、舒适型患者椅背病人椅系统 | 1套 |
| 3 | 冷光源无影手术灯系统 | 1套 |
| 4 | 医生侧操作系统（4+1器械位，含二高1低管线、三用枪） | 1套 |
| 5 | 医生侧控制系统 | 1套 |
| 6 | 医生侧大器械盘 | 1套 |
| 7 | 助手侧操作系统 | 各1套 |
| 8 | 助手侧控制系统 | 1套 |
| 9 | 全自动冲盂系统 | 1套 |
| 10 | 全自动水杯给水系统 | 1套 |
| 11 | 医生椅 | 1把 |
| 12 | 高速涡轮机 | 2支 |
| 13 | 弯手机、直手机 | 各1支 |
| 14 | 气动马达 | 1个 |
| 15 | EMS超声洁牙机（含2个工作尖，1个工作手柄） | 1套 |
| 16 | 牙椅安全装置 | 1套 |