罗湖区人民医院技术需求

单位：万元

| 设备名称 | 除颤及监护设备 | 国别 | 不限 |  | 合计金额 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 除颤监护仪 | 10 | 1 | 10 | 体检保健科 |  |
| 2 | 自动体外除颤仪（AED） | 3 | 2 | 6 | 体检保健科 |  |
| 合计 |  |  | 3 | 16 |  |  |

项目一： 除颤监护仪

主要技术参数：

- ▲具备手动除颤、心电、呼吸、自动体外除颤（AED）功能，可升级无创血压、血氧饱和度监测、有创血压监测、呼末二氧化碳监测功能。

- ▲除颤采用双相波技术，最大除颤能量≥360J，具备自动阻抗补偿功能。

- 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

- CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

- ▲除颤充电迅速，充电至200J≤5s，充电至360J≤8s。

- 可升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。

- ▲手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分≥21档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

- 整机重量≤6kg。

- ▲具有≥23种心律失常分析功能。

- 主机屏幕以条状图直观显示病人接触阻抗情况。

- 可选配两块外置锂电池，配备 1块电池可支持200J除颤100次以上。

- 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警.

- 支持中文操作界面、AED中文语音提示。

- ▲彩色TFT显示屏≥8”, 分辨率≥640×480，最多可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面，具备外接屏幕显示功能。

- 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

- 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- ▲支持接入同品牌中央监护系统。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

- 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

- 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

- 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。

- 具备良好的防水性能，防水级别IPX4，具备优异的抗跌落性能，裸机可  承受0.75m跌落冲击。

单套配置清单：

- 主机                  1台

- 心电主电缆            1套

- 3/5心电导联线         1套

- 成人无创血压袖套      1套

- 成人无创血压导气管    1套

- 成人血氧探头          1套

- 成人血氧延长线        1套

- 心电电极片            1包

- 锂电电池              1块

- 体外除颤电极板附件    1套

- 记录仪                1个

- 使用说明书            1本

- 中文操作卡	            1个

项目二：自动体外除颤仪（AED）

主要技术参数：

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能

- ▲≥7寸大彩屏，带动画操作指示， 分辨率≥800×480，可显示1通道ECG波形

- 拥有专业的同步电复律功能。

- ▲最大除颤能量≥360J。

- 智能识别，根据环境自动调整音量和屏幕亮度

- 大容量电池：支持≥300次200J放电，≥200 次360J放电，或12小时监护

- 自动识别成人/小儿电极片, 一键切换成人/小儿模式 。

- 可以一键进入“帮助”菜单，简单易用

- 3导ECG监护有独立的ECG导线接口（不与多功能电极片共用）。监护内容包含：3道心律失常分析、除颤建议、报警、及1道ECG波形显示。

- 机器具备便携把手，方便携带，并且可选配便携箱。

- 完整的AED 维护方案, “ AED Alert” 系统方便装机的日常维护和节省维护成本

- 整机重量不超过2.5kg

- ▲具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别IP55

- 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

- 可存储8小时连续ECG波形，可通过U盘将数据导出到病人综合数据管理系统软件

- 可以存储≥100份病人档案，≥1000条事件记录。

- 具备每日自动检测和用户自检，确保机器可以正常使用

单台配置清单：

| 主机 | 1台 |
| --- | --- |
| 体外除颤电极板附件包 | 1套 |
| 高性能电池 | 1块 |
| 三芯电源线 | 1根 |
| 使用说明书 | 1套 |
| 设备保修卡 | 1份 |
| 序列号小标贴 | 1份 |
| 合格证 | 1份 |