罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 全自动血凝仪 | 国别 | 进口 |  | 合计金额 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 全自动血凝仪 | 36 | 1 | 36 | 莲塘新院 |  |
| 合计 |  |  | 1 | 36 |  |  |

- 项目用途：临床试验室智能化的检测血栓/止血分析系统的全自动仪器，全面筛查机体凝血、抗凝和纤溶等功能。

二、  主要技术参数要求：

1、检测方法学：多波长检测系统； 凝固法或磁珠法；发色底物法：405，340nm；免疫比浊法：575，800nm；凝集法：800nm；方法学齐全保证了凝血项目的开展。

2、检测通道：10检测通道或以上，全能通道设置，每通道均进行凝固法、发色底物法、免疫比浊法，其中4个通道可进行聚集法实验。

3、检测参数：能开展以下项目，并能提供相应试剂在中国CFDA的注册证：凝固法：PT，APTT，Fbg，TT， II，V，VII，VIII，IX，X，XI，XII，PS，PC；发色底物法：AT-III，PLG，α2-AP，PC，FXIII，PAI；免疫比浊法：D-Dimer，vWF:Ag等。

▲4、检测速度：单项检测速度 PT：≥180测试/时，DD：≥90测试/时；综合测试速度PT/APTT：115测试/时。

▲5、样本筛查：具备样本监测功能（即自动识别黄疸、溶血、乳糜的样本，并作相应的标注与提醒）。

6、试剂位：40个，10℃冷藏，关闭仪器后可选择保持冷藏功能，有效维持试剂稳定性。

7、样本位：50个，可自动连续进样。

8、急诊位：5个。

9、反应杯：自动添加反应杯，最大500个反应杯，连续添加。

▲10、加样针：加样针≥1根，试剂针≥1根。

11、 QC系统：X control，Levy-Jennings control，多规则（Westgard Rule）监测，可存储1200数据×750参数。

12、数据存储：10000样本结果且带反应曲线。

13、实时检测状态：可实现显示样本检测剩余时间，显示试剂剩余测试数/容量，显示试剂在线时间。

14、反应曲线：可记录并查看测试过程中完整的反应曲线，支持导出、保存、缩放、重计算等功能。

三、  配置要求：

1、全自动凝血分析仪      1台

2、电脑                  1台

注：本项目标书需要对耗材报价