数字病理扫描系统技术需求

| 序号 |  | 招标要求规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备组成： 硬件：数字病理扫描仪，病理扫描工作站。 软件：切片扫描软件，本地图像浏览软件，图像和数据管理软件，远程会诊平台（包含冰冻诊断模块）。 |  |  |  |
| 2 |  | 硬件参数： |  |  |
| 2.1 |  | ▲加载数量：全自动一键式扫描，无人值守，单次可扫描切片数≥5张。 |  |  |
| 2.2 |  | 扫描倍率：可进行20倍和40倍高速扫描。 |  |  |
| 2.3 |  | ▲扫描方式：采用线性扫描技术 |  |  |
| 2.4 |  | 扫描速度：≥20倍扫描，组织面积15mm*15mm，扫描时间≤50s。 |  |  |
| 2.5 |  | ▲定位精度：切片载玻平台重复定位精度≤0.1微米。 |  |  |
| 2.6 |  | 物镜：20倍物镜数值孔径≥0.75。 |  |  |
| 2.7 |  | 扫描相机：扫描频率≥20kHZ。 |  |  |
| 2.8 |  | 扫描图像分辨率： 20倍扫描，分辨率≤0.5微米/像素； 40倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素。 |  |  |
| 2.9 |  | 切片储存规格：JPEG/JPEG2000。 |  |  |
| 2.10 |  | 平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动 |  |  |
| 2.11 |  | 病理扫描工作站（包括主机、显示器，须符合或高于此标准） 处理器：Intel Core I7-4770 @ 3.40GHz 四核/八线程 二级缓存4*256KB 三级缓存 8M 硬盘： 1TB内存： 4*4G，最大可扩充至 32G、 显卡： 1GB。 显示器： ≥24 英寸。 |  |  |
| 3 |  | 软件参数（扫描控制软件、切片浏览软件、切片管理软件）： |  |  |
| 3.1 |  | 支持一键扫描，无需人工干预。 |  |  |
| 3.2 |  | 支持识别切片标签：打印体数字，条码，二维码。 |  |  |
| 3.3 |  | 自动识别组织区域，同时也可人工设定或修改扫描区域。 |  |  |
| 3.4 |  | 可实现扫片过程中实时显示扫描动态和浏览数字切片。 |  |  |
| 3.5 |  | 自动预设焦点，也可人工添加或减少焦点。 |  |  |
| 3.6 |  | 支持多种模式扫描，对厚薄不均匀（如骨与软组织）、染色较淡（如细胞学切片）等切片能实现清晰扫描。 |  |  |
| 3.7 |  | 可自由变换任意倍数进行全切片观察浏览，也可选择指定的倍数观察浏览。 |  |  |
| 3.8 |  | 可随时添加个性化标注，能测量长度、周长、面积等，并可对所有标记进行管理。 |  |  |
| 3.9 |  | 可多张图像同步移动、缩放，进行对比浏览分析。 |  |  |
| 3.10 |  | 可以对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图。 |  |  |
| 3.11 |  | 可使用导航图，快速浏览整张数字切片。 |  |  |
| 3.12 |  | 可对已扫描切片进行管理，按照病例、标本类别和切片你信息等特征进行分类存档及智能化管理。 |  |  |
| 3.13 |  | 管理系统内可以对数字切片可进行重命名、分类、检索、浏览、备注等。 |  |  |
| 4 |  | 软件参数（远程会诊平台）： |  |  |
| 4.1 |  | ▲诊断平台主要功能：疑难病理远程会诊、冰冻远程会诊、病理质控。需提供会诊平台整体说明文档，包含各部分主要功能模块截图。 |  |  |
| 4.2 |  | 支持多系统使用：Windows/IOS/Android系统，电脑、平板、手机。保证科室老师在医院以外可进行实时诊断。需提供各类终端设备平台阅片界面截图。 |  |  |
| 4.3 |  | ▲可同时上传数字切片、大体图像、影像检查图像、病史信息、临床诊断、word文档说明、备注等，集成完整病例信息进行远程诊断。需提供申请端功能界面截图。 |  |  |
| 4.4 |  | 扫描切片标签后，平台自动提取病人的各种资料，也可手动进行编辑。 |  |  |
| 4.5 |  | 根据会诊需要，可选择多张切片扫描并一起上传至会诊平台。 |  |  |
| 4.6 |  | 经授权，支持多客户端访问，对客户端数量无限制。 |  |  |
| 4.7 |  | 平台对使用者权限进行严格管理，保证系统的安全性。 |  |  |
| 4.8 |  | 可全数字化病理阅片；可签发报告。 |  |  |
| 4.9 |  | 可进行病例的转诊、邀请会诊、退回、收藏。需提供平台界面截图说明。 |  |  |
| 4.10 |  | 平台后台数据（用户、病例、报告、统计信息、权限等）可由病理科直接管理，并具有操作简单的用户界面。需提供使用界面截图。 |  |  |
| 4.11 |  | 会诊平台支持中英文切换。 |  |  |
| 5 |  | 售后要求： |  |  |
| 5.1 |  | 有省级以上远程会诊平台建设的经验，并提供官方证明。 |  |  |
| 5.2 |  | 提供中英文操作手册。 |  |  |
| 5.3 |  | 国产品牌，由国内公司自主研发。 |  |  |
| 5.4 |  | 提供冰冻会诊的定制化方案，保证冰冻会诊在20-25min内完成。 |  |  |
| 5.5 |  | 厂家维保2年，软件终身免费升级。 |  |  |
| 5.6 |  | 现场培训：投标人应提供现场技术培训，保证使用人员熟练掌握操作设备的各种功能及日常维护与保养。 |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 数字病理扫描仪 | 1台 | 病理扫描仪（5片机） |
| 2 |  | 数字病理扫描工作站 | 1台 | 扫描仪控制主机、存储 |
| 3 |  | 扫描控制软件 | 1套 | 配套软件 |
| 4 |  | 本地阅片软件 | 1套 | 配套软件 |
| 5 |  | 数字切片管理系统 | 1套 | 配套软件，管理数字切片 |