**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 骨质疏松治疗系统（双环） | **国别** | 国产 | | **合计金额** | 9 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 骨质疏松治疗系统（双环） | 9 | 1 | 9 | 笋岗社康 | |
| **合计** | | | 1 | 9 |  | |

1、系统由微电脑操控台、治疗床、磁场治疗器、双环状治疗器、红外加热垫组成；

▲2、治疗器分两部分组成：床体履带式磁疗器和可移动立体双环状治疗器；

▲3、磁场强度：由微电脑控制，治疗器（电磁场发生器）最大强度≤4mT；

4、治疗部位全身综合治疗，可一次覆盖全身治疗部位，也可针对指定部位做强化治疗；

5、环状治疗器由精密电机配合丝杆驱使进行移动治疗；

6、环状治疗器采用下支撑形式，床体、导轨、连接机构、紧固件等均为非金属材料，并避免了不同位置线圈磁场相互干扰；

7、工作频率1—100Hz连续可调：步进1Hz；

8、时间控制范围：治疗仪具有定时功能，可在0～99分钟分档可调，步距为1分钟；

▲9、内置≥6种治疗模式：需包含老年性、颈椎、股骨头、腿部治疗模式，且具有多种自编程序可供患者使用；

10、≥5种治疗波形，便于临床需求选择；

11、治疗仪连续工作时间≥5h。

配置清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 治疗床 | 张 | 1 |
| 3 | 治疗器 | 个 | 1 |
| 4 | 加热垫 | 个 | 1 |
| 5 | 治疗器（环体） | 个 | 2 |