一体化牵引机 技术需求

- 彩色液晶触摸屏控制面板，用于选择牵引力、保持时间和治疗时间等参数的调节；信息量大，操作简便

- 牵引力由内装微处理器控制和监测，将患者的活动考虑在内，使绳索上的张力实时变化，保证治疗安全，待体位稳定后保持恒定

- 释放牵引力的速度通过电子牵引控制

- ▲治疗模式≥5种：持续牵引、间歇牵引、阶梯上升、阶梯下降、上升波涌五种模式，并且可在治疗过程中进行切换

- 治疗模式可以进行任意组合牵引，如阶梯上升+持续牵引+间歇牵引等

- 牵引力设置：可直接设定牵引力，也可设定患者的体重，然后根据体重的百分比设置牵引力

- 牵引力：15~900N连续可调

- 治疗时间：1-60min，每档以1min为单位

- 间歇模式峰值力量到最低力量转换速度：任意可调

- 保持时间：0-60s

牵引力调节幅度：≤0.1Kg

- ▲安全功能：

  - 牵引力实时监测

  - 设有200N的安全阀值，牵引力达到200N设备将提示确认，避免牵引力突然增大，造成损伤

  - 患者急停开关

  - 医疗设备等级：IIb（符合医疗设备指示（93/42/EEC）

  - 安全级别：符合IEC 60601-1，I，B类

  - 认证：CB和GOS

- 可进行卧位颈椎牵引（选配）

- 配有高度可升降手法治疗床，电动调节，调节速度（min-max）：≥25S

- 床体高度可调约：45cm-95cm高度可调

- 床体角度可调约：上身：-30°-30°，下身：0-75°

- ▲腿凳：左右两腿可调节不同的高度，满足身高不同的患者，保证牵引时脊椎与牵引绳成一条直线

配置清单

（ 配置需符合或高于如下标准 ）

| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 紧急停止开关 | 1 | 个 |
| 3 | 电源 230V - 欧式 | 1 | 个 |
| 4 | 操作手册（中） | 1 | 本 |
| 5 | 4折床体，高度可调 | 1 | 张 |
| 6 | 颈部护具 | 1 | 个 |
| 7 | 牵引胸带 | 1 | 个 |
| 8 | 牵引盆骨带 | 1 | 个 |
| 9 | 高度可调腿凳 | 1 | 张 |
| 10 | 固定带夹 | 2 | 个 |
| 11 | 腰椎牵引机头固定架 | 1 | 个 |
| 12 | 操作流程卡 | 1 | 张 |