单位：万元

| 设备名称 | 彩超 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 社康中心 | 数量 | 4 | 参考报价 | 5.6 | 合计金额 | 22.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一）笔记本彩超主要规格及系统概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、便携式全数字彩色多普勒超声主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、超声主机操作系统：Windows 操作系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、内置锂电池，续航能力≥2.5h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、频谱脉冲多普勒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、方向能量多普勒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、实时三同步 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、具备空间复合成像：要求≥３级，可视可调（图片证明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、具备组织谐波成像技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、4B成像模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、一键智能优化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、中文和英文操作界面，中文和英文输入，可选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、监视器：≥15英寸，高清逐行扫描显液晶示器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、一体化剪贴板：在屏幕下方显示保存的图像，可直接调出或删除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、系统具备可现场升级功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二）探头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、凸阵探头：基波频率2.0/2.5/3.0/3.5/5.0MHz,五段可选、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 线阵探头：基波频率：5.0/6.5/7.5/10/12MHz,五段可选 、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经阴道探头：基波频率：5.0/6.5/7.5/9.0/10.0MHz, 五段可选、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （须提供各探头各基波频率证明图片） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、所有探头谐波频率具备≥3变频可选（提供图片证明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、根据客户需要可选配：凸阵探头、线阵探头、经直肠探头、微凸探头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三）二维成像模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、增益：0－100，步进2可视可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、TGC：8段可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、图像优化：≥7级可视可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、动态范围：0-160DB 15级可视可调（提供最大值及相邻步进图片证明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、伪彩：≥7级，可视可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、平滑处理：≥8级，可视可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、边缘增强：≥8级，可视可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、声功率：0－15，16级可视可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、最大显示深度：≥30cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、最大焦点数：≥4个焦点，可全程移动（提供图片证明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、扫描线密度可视可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、B灰阶：≥16级可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、屏幕有中文形式实时显示声功率、探头频率、动态范围、伪彩、灰阶等14种参数可调节（提供图片证明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四）彩色成像模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、彩色频率：≥8变频，可视可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、彩色偏转：具备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、彩色增益：0-127，连续可视可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、彩色图谱：≥7级，可视可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、彩色翻转：可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、B/C分屏同步显示功能：具备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、彩色基线：≥7级，可视可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、彩色线密度：可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五）、频谱多普勒模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、采样容积角度校正：-80°～80°可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、取样容积：0.5mm-48mm可视可调（提供最大值及最小值图片证明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、频率：≥5种，可视可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、基线：≥7级可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、平滑：≥8档可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、声功率：0－15，16级可视可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、伪彩：≥7种可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、速度标尺：13-1104cm/s级可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、频谱包络功能：实时自动频谱包络、手动频谱包络等多种模式可选，系统自动分析显示：PSV、EDV、RI、PI、S/D、ACC、HR等各种数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六）测量及分析功能： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、一般测量距离、面积、角度、时间、斜率、心率、速度、加速度、颈部透明层、频谱描迹、阻力指数/搏动指数等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、产科测量：体重测量公式≥8种可选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、具备胎儿生长曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、专业软件包：腹部、容积、比率、妇产科、小器官、颈动脉、泌尿科、矫形外科、外周血管、心脏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七）图文管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主机内置固态硬盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、电影回放：≥1200帧，M型电影回放可手动回放11分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、存储的单帧或电影文件不需转换格式，可直接通过U盘并在电脑上读出，格式为：AVI、JPG、BMP 、PNG、DCM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、内置中文患者档案信息管理系统：能记录患者编号、名称、检查号、检查日期等，并能通过编号、检查号、名称等进行搜索管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八）接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、USB接口： 2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、视频输出接口：1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、音频输入接口：1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、网络接口：1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、HDMI接口：1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、S端子接口：1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、打印控制接口：1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十）配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、便携式全数字彩色多普勒超声诊断系统1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、探头 ：凸阵探头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一）技术、售后服务及其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 验收合格后免费保修两年（提供原厂家保修卡证明）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、制造厂家具有400免费售后服务电话（需提供证明）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 制造厂家具有ISO13485认证和欧盟CE认证； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |