罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 全自动化学发光分析仪 | 国别 | 进口 |  | 合计金额 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 全自动化学发光分析仪 | 45 | 1 | 45 |  |  |
| 合计 |  |  | 1 | 45 |  |  |

- ▲发光原理：非酶参与的直接化学发光

- ▲测试速度：≥280测试/小时

- 第一份结果出来所用时间:≤16分钟

- 样本处理模式：随机、急诊、批处理

- 样本位：≥144个，测试过程中可连续装载，急诊优先

- 采样针：特氟龙涂层，具备液面探测、凝块探测功能

- 试剂位：≥25个，可随时装载、替换

- 样本区带独立供电冷藏系统

- 试剂种类：≥100种项目，包含：性腺、甲状腺、肝纤维化、肿瘤标志物、产前筛查、肾功能、代谢、心血管及心肌标志物类、炎症监测等，必要时需提供注册证复印件

- 试剂包装：集成式试剂盒，无需预处理，即开即用

- ▲试剂辨别：采用射频识别技术读取试剂盒全部信息，瞬间完成

- 试剂仓：具备冷藏功能，独立电源控制，保持试剂稳定

- ▲标准品：每盒试剂自带标准品，无需另购，电子标签内置主曲线

- 定标方式：两点定标修正主曲线，稳定期≥4周

- 软件功能：标本稀释比例可任意选定，可汇总、存储、查询病人信息

- 电脑配置：品牌电脑，正版WINDOWS XP系统、双核CPU、宽频触摸显示器

- 联网功能：可通过COM口或网卡与医院LIS系统连续，实现远程数据共享

- 生产厂家资质要求：管理体系通过ISO13485认证。获得过国家重点新产品证书等国家级证书认证文件

基本配置

- 发光主机   1台 ；

- 电  脑     1台 ；

注：本项目采用竞争性谈判，还需开标现场对耗材议价