罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 中频治疗仪 | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 中频治疗仪 | 2 | 14 | 28 | 笋岗社康 （6） 中医院康复科 （2） 文华社康 （3） 黄贝岭社康 （3） |  |
| 合计 |  |  | 14 | 28 |  |  |

中频治疗仪 技术参数

1、≥3种治疗模式：揉捏、捶打、按压组合等。

▲2、中频：中频载波频率： 2000±5%Hz；调制频率：1——440Hz。脉冲幅度：50V±10%，脉冲宽度：500μs±5%

▲3、热疗：≤25V特低安全电压；≥5种强度可选择；60摄氏度过温保护。

▲4、.磁疗：垫磁场的强度为≥2000～3000高斯；具有低频交变弱电磁场和稀土强永磁体两种磁场作用同一个部位

5、输出强度：仪器各路独立输出，在500欧负载时，电流有效值不超过100mA。治疗仪输出强度调节，电疗范围为0～200级；长按3秒可“5”进“1”功能，热疗范围为0～5级；电疗调节时，输出强度随级数增加而增加，连续可调且每级增量不超过1mA或1V。

6、治疗时间：0min～100min，倒计时计算，结束后有通道、类别的语音提示，长按3秒可“5”进“1”功能，允许误差±10%。

▲7、≥6寸大屏幕液晶屏显示，独立显示，及独立操作界面。两组2通道，可同时治疗2人，独立操作界面，互不干扰

- 具有CFDA证书

配置清单

| 1 | 台式主机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 电极线（两芯） | 2根 |
| 3 | 电极片 | 4片 |