中耳治疗仪技术需求

一、 基本功能：

1、自动/手动鼓室图/鼓室图均值/平滑鼓室图

2、咽鼓管功能（完好鼓膜/穿孔鼓膜）

3、自动/手动声反射（同侧/对侧刺激）

4、声反射衰减（同侧和对侧），声反射潜伏期（可定标）

5、声反射阈值（同侧/对侧），气导测听功能和Gelle`s测试

6、主机侧面拥有专利技术的仿真耳腔（正常数据对比）和2cc耦合腔。

7、具有高清晰度大屏幕液晶显示，内置热敏打印机，可外接打印机和连接电脑打印

8、具有纯音气导测试功能模块，频率范围:250-8000Hz. 有多种步进方式：1、2、5、10dB步进。

9、纯音测听对侧/同侧刺激频率精确度均可达到±0.5%

10、可储存72个患者的测试数据，还可将数据输入到计算机中进行分析和处理

二 、声顺测试系统：

1、探测音:226Hz,85dB SPL

2、范围:0.1ml～8.0ml

3、反射范围:—375ul至375ul

4、鼓室图显示范围:自动扫描定义正/负/双向

0～1.5ml 0～3.0ml 0～4.5ml

三、气压系统

1、范围:正常:+200～-400daPa 	扩展:+400～-600daPa

2、精确度:±10%或±10daPa

3、气泵速度：50—400daPa/秒

4、压力释放：机械、手动和自动

四、声反射

1、对侧刺激：纯音:0.5、1、2、4kHz  频率精确度:±0.5%

步进:1、2、5、10dB

正常范围:50～110dB HL  扩展范围:50～125dB HL

2、同侧刺激：纯音:0.5、1、2、4kHz  频率精确度:±0.5%

步进:1、2、5、10dB

正常范围:50～115dB SPL(0.5、1、2kHz)  50～90dB SPL(4kHz)

五、纯音测试

1、频率精确度:±0.5%

2、纯音频率:0.25、0.5、1、2、3、4、6、8kHz

3、步进:1、2、5、10dB

4、正常范围:0～110dB HL

5、扩展范围:0～125dB HL

▲六、维保方案：厂家免费维保2年以上（需厂家盖章）

配置清单：

主机 1套

探头耳机及头绷 1套

内置校准腔 1个

内置仿真耳 1个

耳塞 1盒

清洁金属丝 1个

内置打印机 1个

打印机纸 3圈

中文使用手册 1本

电源线 1条