**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 产后综合治疗仪 | **国别** | 国产 | | **合计金额** | 15 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 产后综合治疗仪 | 3 | 5 | 15 | 文化社康、笋岗社康、仙湖社康 | |
| **合计** | | | 5 | 15 |  | |

1、基本脉冲输出频率：800Hz±8%；

2、调制波脉梯形波:0.5-10Hz,三角形波1-20Hz，钟形波0.5-10Hz

3、治疗仪最大输出时的有效值不大于39Ｖ，在500欧姆的负载电阻下，输出电流应不超过80MA

4、治疗仪输出幅度为最大时，每个电脉冲的电量应大于8μＣ

5、皮肤电极单个脉冲最大输出不超过300mJ

6、治疗仪开路测量时，输出的电压峰值不大于500V

7、治疗仪皮肤电极的输出脉冲宽度为0.4ms±25%

8、治疗仪的输出脉冲占空比不大于0.4

9、能量强弱调级，电脑控制，处方式按键

10、具有能量输出检测及显示功能

11、功效性:蜗旋电磁场发生器,穿透深度可达皮下组织≥10公分。

12、治疗波形：矩形波、梯形波、三角形波、钟形波等，可有效避免患者产生机体耐受性，达到最佳治疗效果。

13、治疗系统：含有盆底治疗系统、产后复旧治疗系统、催乳治疗系统、妇科病系统、形体恢复治疗系统等。

14、治疗处方：每通道分别设有多种电子处方，开展病症包含妇科和产科常规病症。

15、输出通道：两个独立通道