罗湖区人民医院技术需求

**性能特点：**

1.全自动：集分子杂交，洗膜，孵育，显色于一体

2.快速： 全程实验2小时内可自动完成

3.准确可靠：全程自动，杜绝手工操作的偏差

4.温控恒定：采用微电脑控温技术，保证反应区温度准确，均匀，恒定

5.加吸液准确：自动高精度加吸液技术，保证精确

6.防污染：每份标本独立反应，防止交叉污染

7.独立试剂：低温保存，试剂余量监测，试剂自动配制

8.操作简单：≥7寸触屏操作，一键开始实验

**技术参数：**

1.通量：≥ 36人份/批次

2.温控范围：30～65℃可调

3.温度分辨率：0.1℃≤

4.温度波动值：≤±0.5℃

5.温度均匀性：±0.5℃

6.超温保护器：80℃±5℃时断开

7.定位准确性：≤1mm 8.摇动结构转速：≥50r/min

9.整机工作噪音：≤60dB

10.工作温度：5～40℃ 相对湿度：≤80%

11.工作电源：AC220V 50Hz

12. 需厂家维保2年

注：需对使用耗材报价