深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 心电图机（12导） | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 台/套 | 单价 | 总格 |  | 备注 |
| 1 | 心电图机（12导） |  | 3 | 5 | 15 |  | 渔村社康 东门社康 妇保院急诊科 |
| 合计 |  |  |  |  | 15 |  |  |

- ≥8.0英寸彩色高清液晶

- 产品在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作

- 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

- ECG输入通道：标准12导联心电波形同步采集

- 导联选择：手动/自动可选

- 频率响应：0.05-150Hz (-3db)

- 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）

- ▲共模抑制比：≥115dB

- 输入电流：≤0.01µA

- 时间常数：≥3.2s(0,+20%)

- ▲内部噪声：≤12.5µVp-p

- ▲ A/D转换：24bit

- 定标电压：1mV±2%

- ▲耐极化电压：±600mV

- 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

- 中文输入及中文操作提示和中文报告语言

- 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

- 采样率：1000Hz/秒/通道

- 灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）

- 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

- 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能

- 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

- 不用外接储存设备，内置存储器，存储病历≥800例

- 数据可通过USB口导入导出，支持外接U盘扩展存储空间

- 显示信息：同屏显示12导同步心电波形

- 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等

- 支持屏幕背景网格显示，方便医生在屏诊断

- 可显示导联连接指导图，方便护士及实习医生使用。

- 热敏式点阵打印机

- 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±3%

- 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1

- 记录纸规格：支持卷纸和折叠纸两种规格，210mm或215mm

- 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

- 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

- 可设置打印报告测量信息显示自由配置功能

- RS232端口，USB接口，网络接口,外部输入输出接口

- 支持3G传输，可以通过3G对数据进行传输；支持内置wifi（选配）

- 手动、自动、节律、R-R、心电向量（选配），多种工作模式可供选择；具有心律失常延长打印功能

- 病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

- 具有预约下载功能，可以和心电数据管理软件/心电网络连接，直接将病人预约下载到心电图机上，减少医生工作量

- 支持一维码，二维码条码扫描仪，支持社保卡阅读器和身份证阅读器，可对病人信息进行快速输入，减少医生工作

- ▲不通过电脑可直接外接USB打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告，具备在无网格纸上打印网格功能

- 具有导联脱落指示，具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量

- ▲可以直接输出DAT \FDA-XML\SCP\PDF\DICOM格式标准协议，满足医院日后联网需求（DAT、PDF及选配文件格式SCP/FDA-XML/DICOM）

- 外部隐藏式提手，方便机器移动；交直流两用　自动转换。交流电源：交流 100V~240V 50/60Hz；*直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间3小时以上