深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 结石红外光谱自动分析仪 | 国别 | 进口 | 合计金额 | 49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 结石红外光谱自动分析仪 |  | 49 | 1 | 49 | 罗医泌尿外科 |
| 合计 |  |  |  | 1 | 49 |  |

| 技术需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招标技术 指标编号 | 招标技术 指标名称 | 招标技术指标值 |
| 1 | 使用条件 |  |
| 1.1 | 环境温度： | 15℃～28℃ |
| 1.2 | 相对湿度 | ≤ 60% |
| 1.3 | 大气压力： | 860hPa～1060hPa |
| 1.4 | 供电电源： | AC100V～240V,47Hz～63Hz 42W＋15％ |
| 2 | 技术指标 |  |
| 2.1 | 分辨力： | 1.5 cm-1. |
| 2.2 | 透射比重复性： | ≤0.5％ |
| 2.3 | 信噪比： | ＞15000：1（2100 cm-1附近，1分钟，P-P值） |
| ▲2.4 | 基线直线性： | ≤±1％ |
| 2.5 | 本底光谱能量分布 | ≥20％ |
| 2.6 | 光谱范围： | 7800 cm-1～350 cm-1 |
| 3 | 特征指标 |  |
| 3.1 | 质量管理体系： | 符合“ISO13485医疗器械质量管理体系的国际标准” |
| ▲3.2 | 仪器自检： | 仪器定期自诊断或联网诊断，并自动生成自检评估报告单，引入精准、及时的客户服务，减轻了操作人员对仪器维护的工作量，解决使用过程中的一切隐患，保证分析结果的准确性。 |
| 3.3 | 性能： | 可全自动分析结石的精准成分,自动提供完整的检测预防报告。自动进行仪器自诊断或联网诊断，并出据自检报告，提前预防仪器故障。 |
| 3.4 | 软件： | 专用、自主结石分析软件，拥有计算机软件著作权，并可根据用户使用需求进行升级。具备预防性自动诊断功能，并能提供仪器自检测报告单。 |
| 3.5 | 检测器： | 高灵敏度DLATGS检测器 |
| 3.6 | 分束器： | 多层镀膜溴化钾 |
| 3.7 | 光源： | 陶瓷空冷红外光源 |
| ▲3.8 | 交互： | 远程交互及仪器自检测硬件工具 |
| ▲3.9 | EMC认证： | 符合EMC电磁兼容性要求 |
| 4 | 成套性 |  |
| 4.1 | 标准配置： | 主机、计算机（19寸液晶品牌台式机）、电源适配器、操作软件、使用说明书、工具、样品、电子干燥箱、电子微量天平、干燥剂等 |
| 4.3 | 系统配件 | 制样设备（压片机、玛瑙研钵、压片模具、烘箱、溴化钾）、打印机（彩色喷墨打印机）、温湿度计 |
| ▲5 | 远程监控： | 远程网络监控设备的使用情况，联网时报告将自动上传至公司的数据服务器，可对未检出成分进行指导分析，更适合临床发展的需要。远程预防诊断，同步维护。 |
| 6 | 维保方案 | 厂家承诺维保2年以上 |

配置要求：

1、系统主机，1台

2、电源适配器，1个

3、专用结石分析软件，1套

4、专用计算机（附软件，≥18.5寸液晶显示器），1套

5、彩色喷墨打印机，1台

6、温控烤箱，1台

7、压片机，1台

8、压片模具，1套

9、玛瑙研钵，1套

10、聚苯乙烯样品，1个

11、光谱纯（溴化钾），2袋

12、干燥剂，2戴

13、说明书，1本

14、辅助工具（托盘，药匙等），1套

15、微量天平，1台

16、电子干燥箱，1台

17、温湿度计，1台

18、远程监控及仪器自检测硬件工具，1套