罗湖区人民医院技术需求

单位：万元

| 设备名称 | 扶贫项目包1 | 国别 | 不限 |  | 合计 金额 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 儿科持续正压通气系统 | 8 | 1 | 8 | ★扶贫项目， 签订合同5天内能供货，送货地点有可能是扶贫地点。保修1年。 |  |
| 2 | 车载呼吸机 | 5 | 1 | 5 |  |  |
| 3 | 外科中心监护系统 | 9 | 1 | 9 |  |  |
| 4 | 双排麻醉微控泵 | 2 | 1 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  | 1 | 24 |  |  |

- 儿科持续正压通气系统

- 通气模式:NCPAP.

- 内置OLED彩屏高清显示氧浓度，可实时显示氧浓度检测数值。采用进口氧电池，保质期1年以上,可在面板上随时校准。

- 配置独立流量计，实时控制、监测气道流量值,流量:0～10L/min (ATPD)(20LPM可选)，要求精度：≤±10%.

- 宽范围供气压力:2～4.8bar（空气和氧气）。

- 氧气浓度:范围：21～100%，超高精度：≤±5%,无需计算或参照对照表,可进行一键式调节.(流量和浓度分开调节,互不影响)

- 监测参数:数字式氧浓度、数字式气道压、流量。

- 电源:DC：5V/ 5A,AC 100～240V。

- 一键式高精度病人气道压力报警设定范围:0~ 12cmH2O,精度≤±1cmH2O。

- 采用LED多色灯柱，实时区间分色显示气道压力值,醒目直观。

- 内置可充电锂电池：无交流电时可以使用》4小时。

- 机器带提手,体积轻巧，方便携带，多种固定平台，操作方便、灵活。

- 空气、氧气气源供给压差蜂鸣报警: 0.05-0.12Mpa

- 标准配置含主机，移动支架，管道支臂，可连接加热丝型呼吸管道使用的加热湿化器，带电加热丝的呼吸管道，鼻塞，气泡式CPAP发生器等。

- 可选配豪华台车和超静音一体化空气压缩机。

- 通过欧盟CE或FDA认证,并提供证书。

| 配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 带加热线呼吸管路及鼻塞组件 | 套 | 2 |
| 3 | CPAP持续正压发生阀 | 个 | 1 |
| 4 | 带加热丝湿化器（ | 套 | 1 |
| 5 | 氧气气源连接管道 | 条 | 1 |
| 6 | 空气气源连接管道 | 条 | 1 |
| 7 | 挂夹组件 | 个 | 1 |
| 8 | 支架 | 套 | 1 |
| 9 | 机械臂 | 个 | 1 |
| 10 | 电源适配器 | 个 | 1 |

- 车载呼吸机

- 气动电控型

- ≥2寸彩屏

- 显示屏可显示电池状态、外界电源情况、实时气道压力、平均气道压力、峰值气道压力等状态

- ▲具备中文语音智能导航操作和报警功能

- 可配备呼吸抢救、吸痰、面罩供氧三合一功能

- 配备专用急救包转运平台，可手提、单肩背，包可直接固定于急救车或担架床上

- ▲主机上可通过不同颜色区分幼儿、儿童及成人模式

- 呼吸模式：IPPV、辅助呼吸功能（Assist）、手动呼吸模式（M）等

- 主机重量: ≤1.5Kg

- 工作压力:2.7 ～ 6.0bar

- 吸呼时间比:  1:1.67

- 潮气量：100ML - 1100ML可调

- 氧气浓度：60%和100%，2档可调

- 每分钟呼吸流量（MV）：3-20L/min可调，8档可调

- 呼吸频率：5～40bpm，10档可调

- 触发压力：-2～-4mbar之间，误差±1mbar

- 监测指标：气道压力(-10～60mbar)，气道阻塞，电池电量，气源压力等

- 气道压力上限：20-60mbar连续可调

- 气道安全压力：≤75mbar

- 呼吸系统顺应性≤ 100 ml/cmH2O

- 吸气和呼气阻力：流量30L/min和60L/min不大于6hPa

- 可充电锂电池，电池功率≥3400mAh，可连续使用6小时以上

- 防水保护等级:IPX4

- ▲产品通过FDA或CE认证，提供认证证书

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 重复性呼吸软管 | 根 | 5 |
| 3 | 呼吸阀 | 个 | 1 |
| 4 | 硅胶面罩用大挂钩 | 个 | 1 |
| 5 | 重复性硅胶面罩 | 个 | 2 |
| 6 | 硅胶头套(成人) | 个 | 2 |
| 7 | 电源适配器 | 个 | 1 |
| 8 | 急救包(含气瓶、减压阀、过氧桥、扳手等) | 本 | 1 |

三. 外科中心监护系统

（一）中央监护系统

- 支持对监护设备心电（ECG），ST段，心率(HR)，呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SpO2)，脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、麻醉（AG）、呼吸力学（RM）、ICG、BIS等参数值及波形的显示

- 支持17寸、19、21寸或以上液晶屏显示,宽屏和普屏均可以支持，方便根据科室需求进行灵活配置

- 支持3G/WiFi、无线、遥测、混合等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯

- ▲支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能

- 心电波形显示增益：X0.125、X0.25、X0.5、X1、X2、X4 和自动可选

- 波形速度：6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s可选

- 具起搏开关指示、呼叫护士图标、无线信号强度指示、遥测设备电池电量指示

- 遥测设备所有报警在中央站显示，提供生理报警，技术报警

- 中央监护系统支持最大64床接入，遥测设备及床边监护仪可有线、无线混合接入

- 具自动识别床位功能，具监护仪唯一的设备编号显示及床号显示

- 支持单床全信息显示；中央监护系统支持大字体模式显示当前监护窗口或大字体显示所有监护窗口

- 支持通过无线网络对遥测设备进行远程控制，包括病人信息、参数配置等内容

- 具趋势图、表数据存储及回顾功能，存储时间长达10天

- 支持 大于 720组报警记录存储、回顾，支持使用外部移动设备保存数据

- ▲支持每台监护设备96小时的全息生理波形存储和回顾

- 支持连接打印机，实现A4纸打印报告

- 具有Web观察站功能，支持HL7协议

- 通过CE认证或FDA认证

配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑主机（安装中央监护系统软件） | 1 | 台 |
| 2 | 激光打印机 | 1 | 台 |
| 3 | 显示器 | 1 | 台 |

（二）监护仪

1.模块：至少包含心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)模块

2.支持同屏显示11道波形

3.具有ECG+NIBP+SPO2、NIBP+SPO2、SPO2三种大字体显示功能，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察

4.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参5.数间的关联反应，帮助医生准确作出判断

6.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势

7.支持同屏显示多组血压测量结果，便于实时查看血压测量趋势

10. ≥96小时趋势图/表存储回顾

11. ≥20秒波形冻结回顾

12. ≥500组无创血压测量回顾

13. ≥具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充

14.成人血压测量范围：10mmHg ～270mmHg

15.脉率测量范围：25-300 bpm

16.呼吸率测量范围：0-150 rpm

17.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护

18.具有药物浓度计算和滴定表计算功能

19.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

20.具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站

21.通过FDA或CE认证

配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 3 | 台 |
| 2 | 成人血氧传感器 | 3 | 个 |
| 3 | 锂电池 | 3 | 个 |
| 4 | 血压袖套 | 3 | 个 |
| 5 | 监护心电导联线 | 3 | 条 |
| 6 | 血压气管延长管 | 3 | 条 |
| 9 | 一次性心电电极片 | 15 | 套 |

四、双排麻醉微控泵

- 取得CE认证或FDA认证；

- 双通道一体机，可以分速输注；双色系设计，不同通道对应不同颜色；

- 采用两个显示屏幕分别显示各通道的情况

4、使用“爪式可开启”机构的注射器推杆；

5、自动识别和显示10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格；

6、注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h；

7、注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%；

8、报警：管路阻塞、残留提示、注射完毕、注射器压杆安装错误报警、注射器推杆安装错误、电源线脱落、速率超范围、系统出错报警、遗忘操作、输液量等于限制量等报警；

9、电气符合国家标准，AC100-220V±10%，50-60Hz±1 Hz，可连续工作超过6小时；

10、泵固定夹跟泵采用一体化装置，不需要任何工具如内六角螺丝刀等工具进行安装；

11、泵固定夹不需要任何工具的情况下可任意90℃旋转横竖固定；

▲12、两种快推方式：暂停状态下、注射过程中随时可以快进；

13、暂停状态下快推显示快推的速度并且不记录总量，注射状态中快推动态显示快推进入的量并且记录总量；

14、“残留提示”报警一次后，不重复报警提示；

15、休眠功能：常按暂停键机器进入休眠状态；

16、功能：限制量设定、输出量查询、KVO速率、快速输液控制、快速推进键保险、流量设定键的锁定、市电及内置电池指示、历史数据查询等功能。

▲17、可升级无线功能，通过输注监控系统监控达500多台注射泵输液泵肠内营养泵。

18、可和输液泵组合成4-8通道输注集成系统，通过一条电源线输出，泵可以任意拆卸安装移动使用；

19、内存≥10种注射器品牌、还可以自定义标定适配国内外所有品牌注射器；

▲20、残留提示可根据时间1分、2分、3分、4分、5分钟设置