深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 数字脑血流图仪 | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 8 | 合计金额 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 设备名称：数字阻抗脑血流图仪 - 设备用途：用于颈内动脉和椎基底动脉的血流图检查，供临床诊断及生理研究。以观察头部搏动性血流供应强度及血流动力学状况，以判断脑血管功能及病理生理变化。 - 技术参数及特点： - 直接式生物电阻抗技术，双通道双侧同步采集，同步记录。 - 台车式一体机，配置内嵌式彩色打印机等工作系统。 - 六电极法检测。 - A4彩色报告单： 可根据用户需要，打印三种不同格式的报告单； 图形部分含：△Z和dZ/dt波形，阻抗-微分环图，心电和心音时标信号，定标信号； 报告单具有自动生成与手动编辑功能：内置报告模板和常用诊断参数异常、临床意义、诊断意见等用语。 - 软件界面具有控制、冻结、存储、打印及结果显示等操作提示。 - 检测参数部分含： 额乳和枕乳分别有17项分析数据及正常参考值； 左导和右导各有4项阻抗-微分环图面积数值； 硝酸甘油试验、转颈试验数据自动计算，试验结果自动分析、自动提示； 正常参考值随性别与年龄不同，自动换算； 两侧波幅差正常值＜30%，异常指标≥30%。 - 电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz 。 - 恒流源频率：恒流源为交流正弦波，频率50kHz±2.5kHz。 - 恒流源输出阻抗：≥20KΩ。 - 基础阻抗Z0测量范围：≤5Ω至≥100Ω。 - 基础阻抗Z0测量精度：≤±(2％量程+1Ω)。 - 阻抗增量ΔZ测量范围：0～0.5Ω。 - 阻抗增量ΔZ测量精度：≤0.01Ω。 - 阻抗增量ΔZ最大灵敏度：≥20mm／0.05Ω。 - 阻抗增量ΔZ标准灵敏度（×1档）：10mm／0.1Ω。 - 时间常数：阻抗增量ΔZ≥2s。 - 心电时标幅度调节：具有×1、×2、×4，三档步进式转换。 - 心音时标幅度调节：具有×1、×2、×4，三档步进式转换。 - 基本配置要求： - 电脑主机：名牌电脑 - 显示器：17英寸正屏 - 打印机：彩色打印机，内嵌在仪器台车内 - ECG电极：成人、儿童各1套 - PCG传感器：2只 - 检测电极：12只（6只∕套） 软件基本配置：《WA-810数字阻抗血流图仪检测系统V1.0》，应提供《软件产品证书》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |