罗湖人民医院医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 超声离子中药电导治疗仪 | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 超声离子中药电导治疗仪 | 2 | 5 | 10 | 骨伤科门诊 |  |
| 合计 |  |  | 5 | 10 |  |  |

- ▲ 治疗电流：独创的非对称超导低中频编码电流，该电流具有多元编码和动态调制的双重功效；

- ▲ 控制方式：标准按键控制，各项物理参数液晶屏显示；

- ▲ 六种治疗模式：

  - 低中频非对称定向药物导入治疗；

  - 低中频对称按摩电疗；

  - 低中频非对称定向药物导入＋按摩电疗＋热疗＋磁疗；

  - 低中频对称按摩电疗＋热疗＋磁疗；

  - 设备连接热封包，可单独进行“热封包”中药渗透治疗；

  - 低中频非对称定向药物导入治疗＋“热封包”中药渗透治疗。

- 输出波形：按摩时为多元调制的对称波，药物导入时为多元调制的非对称波

- 工作频率：中频频率：2000Hz±15%，低频调制频率：75 Hz±15%

- 脉冲宽度：0.180ms±20%

- 调制方式：占空比动态可调

- 输出通道：≥4通道（同时治疗4名患者）

- 输出强度(500Ω负载)：
中频输出电流：0~70mA
输出强度调节：0~99共100级步进调节
最大脉冲电流：≤100mA

- 输出和保护功能：
输出电流自动稳定在所调定的值上，负载阻抗从100Ω~1KΩ变化时，上述参数不受影响。治疗仪具有电极脱落、输出闭锁、输出电极允许短路、双重绝缘隔离等多项安全保护功能。

- 定时时间：电脑自动设定时间功能，人工自由设定1~60分钟

- 热疗温度：温度可控制在25℃-50℃之间

- 热疗电源：0～5共6级步进调节，可根据春、夏、秋、冬设定治疗温度

- 处方功能：设有A-B-C-D四个医疗专家精选的治疗处方，医生可根据患者治疗需要灵活选择；

- ▲ 磁疗功能：动态磁场，具有磁疗功效

- 工作电源：交流220V50Hz±10%，

- 功耗：分别不大于50、80、130VA

- 连续工作时间：不低于4小时

- 主机使用期限：不低于6年。

★20.电极片单片价格：如一包2片40元，需折算成1片的价格20元；（耗材的单价与总价是必填项，否则废标处理）

| 耗材名称 | 耗材单价 （元） | 耗材数量 | 耗材总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理疗电极片 |  | 30000片 （3万片） |  |  |

★注：基础配置中，每台设备最少需配置100片理疗电极片；