深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 眼底检查仪（眼科） | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 20 | 合计金额 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1、静态彩色眼底图像数码采集系统,不采用CCD摄像头方式 1、系统主要功能： 1.1、静态彩色眼底图像数码采集系统；适合于较小瞳孔和不散瞳眼底彩色照相 1.2、图像分析系统：操作简单，具备图像拼接等多功能， 1.3、拼图功能 1.4、免散瞳功能：针对青光眼及其它一些不能散瞳的病人，可免散瞳做彩色眼底照相； 1.5、病灶测量功能 2、技术参数 2.1、专用造影图像系统软件 2.1、专用造影图像系统软件,提供国家信息产业局软件登记证书 2.2, 专业级彩色眼底图像数码采集系统,采用尼康单反D5200相机,有效像素2410万. 2.3、调焦方式:自动调焦 2.4 辅助对位方式:双圆点辅助对位 2.5，具备DICOM3.0接口，可接入医院HIS系统，PACS系统. 3.1、视野范围：42°—53°；提供相关医疗器械注册证，认可表 3.2、工作时距眼角膜应为40MM±2MM,水平转角：±30°，上下转角：±12.5°； 3.3、基座运动范围：前后为75mm±5 mm，左右为102mm±5 mm,上下为30mm±3 mm； 3.4、光强度无级微调（分粗调和微调）； 3.6、滤光片：激发滤光片为蓝色，接收滤光片为黄色； 3.7、影像感光度：自动100、200、400； 3.8、多种图像输入、输出格式：BMP、AVI等； 3.9、电源：AC 220V/50Hz±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |