罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 血气分析仪 | 国别 | 进口 |  | 合计金额 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 血气分析仪 | 30 | 1 | 30 | 莲塘新院 |  |
| 合计 |  |  | 1 | 30 |  |  |

1、测试项目：能同时提供pH、PO2、PCO2、Na+、K+、Ca2+、Cl-、Glu、Lac、HCT、SO2、tHb、O2Hb、HHb、COHb、MetHb、胆红素 17项实际测定参数。计算参数至少包括以下项目BE(B)、BE(ecf) 、HCO3-act、HCO3-std、pO2(A-a）、pO2(a/A）、p50、Ca2+（7.4）、阴离子间隙等,实测参数+计算参数≥45项。

2、定标方式：全自动液体定标方式或无需气瓶的气体定标方式。

3、采用免维护微电极技术，一体化试剂包，内含电极、进样器、泵管、试剂等检测所需所有元件，不需更换电极或电极膜，操作简单便捷。

4、长效期试剂盒，上机使用周期长达28天，试剂可有100/250/400/750人份多种包装规格供选择。

5、用血量：最少用血量不多于100ul。

6、检测时间：单个样本分析时间≤60秒。

7、进样方式：水平脱手式进样，自动吸入样本，独特进样口设计可自动侦测并摒弃微血凝块和小气泡，避免堵包造成浪费。可灵活连接注射器和毛细管进样，无需适配器，无需调节角度。

8、样品种类：动脉血、静脉血、动静脉混合血、毛细血管血、质控品及胸腹水透析液等。

9、血氧检测：具有全血血氧检测技术和功能，256个波长检测，可报告O2Hb、HHb、MetHb、COHb、tHb和血氧饱和度等完整的血氧参数。

10、仪器显示：彩色触摸屏操作, 并内置多媒体操作指引。

11、机身自带3个USB接口，便于数据备份转移以及软件升级；提供标准RS232数据接口，与医院LIS/HIS信息系统连接。

12、条码扫描：机身内置条码阅读器，兼容一维或二维条码扫描，便于病人信息录入。

13、具有国际质量体系认证，如FDA、ISO13485等认证。

14、质量控制：提供原厂液体质控。

15、能提供全自动质控试剂盒，自动完成质控检测。

16、售后服务：一级经销商提供日常维修服务，同时制造商原厂人员进行技术支援。

注：本项目标书需要对耗材报价