深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 动脉硬化测定仪 | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 30 | 合计金额 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.硬件功能特点 1.1、计算机配置：双核CPU，2G内存，500G硬盘，19英寸宽屏液晶显示器。 1.1、存储方式：硬盘存储，且数据直接存储在硬盘上。 1.2、打印方式：激光打印机 1.3、专用仪器车：一体化台车可随时随地推拉，全部传导设备通过支架接到被检者身上，使 操作简便 1.4、动脉检测主机可以自由组合，两台动脉检测主机可共用一台计算机使用，满足客户的不 同的需求。 2.软件功能 2.1、 产品要求能同一个心动周期内四肢同步测定下列参数：PWV（脉搏波传导速度），ABI （踝臂指数），BAI（臂踝指数），HR（心率）；BMI(体重指数)；PEP（射血前期）；ET（射血 时间）；ET/PEP（射血指数）；UT（波形上升时间）；PVR（脉搏波体积记录）；ECG（心电 波形）；PCG（心音波形）；STI（收缩时间间隔）；%MAP；SBP(收缩压)；DBP(舒张压)；MBP(平 均动脉压)；PP(脉压差)。 2.2、要求同步实现两人的同时检测，检测过程中分屏实时显示两人的数据，且互不影响。5～ 6分钟同时完成两人的整个检查，便于团检。 2.3、 病例查询功能；有五种查询方式（可按病案号、姓名、序列号、住址、出生日期） 2.4 可调节式检测方式:四肢同步检测、单侧检测、单肢检测供用户选择。 2.5、 临床数据统计：ABI统计，PWV统计；方便医生进行学术研究 2.6、 病历导入、导出功能：可以存放任意位置，能够生成EXCEL专业表格 2.7、 联网功能：可以保存报告单图片、保存医生意见、保存检查所见、保存检查参数 2.8、 诊断报告：自动／手动调节（方便医生选出适合的打印报告） 2.9、报告模版：16种报告模版（可根据用户需求自定义模板） 2.10、报告单：全中文彩色报告单和黑白报告单两种方式选择，报告单可以随时保存成图片格式。 2.11、操作界面：中文win XP界面 3.技术指标 3.1、显示部分 3.1.1、显示方法：高分辨率彩色液晶显示屏； 3.1.2、曲线表示：ECG1、PCG1、PVR4； 3.1.3、描记速度 ECG：25mm/秒； PCG：25mm/秒； PVR：25mm/秒； 3.2、心电部分 3.2.1、导联：第I导联 3.2.2、脉博数测量范围：30～260bpm； 3.2.3、脉博数显示范围：30～180bpm； 3.3、脉搏波形部分 3.3.1、测定方法：空气容积脉博法； 3.3.2、频率特性：0.26～30Hz； 3.3.3、脉搏精度：±2%或±2次/分； 3.4、无创血压测量部分： 3.4.1、加压方法: 气泵自动加压 3.4.2、排气方法: 自动减压排气；具有断电后，自动放气功能。 3.4.3、静态血压测量范围：0mmHg～300mmHg, 误差：±10mmHg； 3.4.4、动态血压测量范围：20mmHg～280mmHg,误差：±10mmHg； 3.4.5、分辨率：1mmHg 3.4.6、压力精度：± 4 mmHg 3.4.8、安全装置：可自行设定最高控制压力，自定义测量最高可测350mmH 3.5、心音部分： 3.5.1频率范围：25Hz～230Hz(＋0.4dB，－3.0dB)。 3.5.2频率响应特性：L：50Hz 3.5.3传感器：更稳定和耐用的压变陶瓷 4.其他功能： 4.1完善的扩展功能，可连接医院网络体检软件、条码扫描器；并可使用PDA预约功能，迅速记录患者信息、提高工作效率，确保检查项目顺利进行，特别适合大型体检中心及团体体检使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |