罗湖区人民医院技术需求

单位：万元

| 设备名称 | 双通道纤维输尿管软镜 | 国别 | 进口 |  | 合计金额 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 双通道纤维输尿管软镜 | 35 | 1 | 35 | 泌尿外科 |  |
| 合计 |  |  | 1 | 35 |  |  |

1、镜体前端≤6Fr.，镜身≤9.9Fr.

2、镜体特殊材质设计，遇水后具有润滑作用，可减少摩擦，避免镜体损伤，延长镜体寿命

▲3、具有两个工作通道，每个工作通道≥3.3Fr.，辅助器械≤3Fr.

▲4、镜身前端弯曲度可达上下≥270°，可以同时置入≤272μm光纤和3 Fr.平头套石篮

▲5、具有两个独立通道灌注系统形成连续灌水循环，增加视野清晰
       度，并快速将碎石片移除。

6、有效工作长度≥680mm

7、直视角度0°，视野角度85°

▲8、具有光纤固定移位器，减少对工作通道造成的损伤。

▲9、具有固定镜子前端弯曲角度的制动装置，以方便医生操作

10、内置去摩尔纹滤光片。