深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 无创颅压检测仪 | 国别 | 国产 | 合计金额 | 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 无创颅压检测仪 |  | 38 | 1 | 38 | 罗医 神经内科 |
| 合计 |  |  |  | 1 | 38 |  |

一、功能要求

无创,适用于适用于颅脑外伤、脑水肿、脑出血、脑膜炎等神经性系统疾病引起的颅内压增高的检测

二、技术参数

▲1.1豪华推车一体式,机箱整体模压一次成型,流线型防尘设计,稳定性好,使用方便,性能稳定,功能完善

1.2 USB接口: 便于数据导入.导出

1.3检测指标：颅内压值，直接数显

1.4检测时间：≤1分钟

1.5检测误差：平均误差≤8%

1.6颅内压检测范围：70mmH2O~1200mmH2O

1.7防电击类型：医用电气设备II类BF型

2.1全中文手写输入功能。

2.2可以按病人姓名、年龄、检测医生等信息查询功能

2.3脑灌注压换算功能

2.4电极安放效果测试功能（判断电极配戴是否合格）。

2.5检测参数优化设置功能

2.6颅内压监护曲线打印功能

3.1操作平台：Windows XP全中文操作系统,

▲3.2显示器：≥15寸彩色液晶防爆触摸屏

3.3计算机系统：高集成化嵌入式主板

3.4内置内部电源供电，独立电池仓设计，电池与UPS分离，便于更换UPS电池，提供电池仓外观照片

3.5  打印机：内置激光打印机

4.1刺激光源频率：0.25Hz～1.5Hz可调

4.2脉冲触发宽度：1ms～900ms可调

▲4.3发光亮度范围： 0cd/㎡～30000cd/㎡可调

▲4.4光照度范围：0Lux~8000 Lux   ±20%

4.5闪光模式：多种闪光模式，≥6种闪光频率+≥12种脉冲宽度+≥13种闪光脉冲次数

4.6发光亮度可检测，可调、可标定。提供产品外部测光装置图片

5.1放大倍数≥20000

5.2共模抑制比CMRR≥126db

▲5.3带宽：0.4Hz～400Hz

5.4幅频特性：0.4Hz～400Hz范围内输出信号变化幅度不超过3dB

5.5阻带特性：在无信号输入时（输入短路）输出电压不大于60mv

5.6零点地悬浮技术：无需接地，移动更方便

5.7放大通道：双通道，左右视觉通路同时检测

6. 厂家维保2年以上