深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 听力筛查仪（自动听性脑干诱发） | 国别 | 进口 | 申报科室 | 妇保院儿保科 | 参考报价 |  | 20 | 合计金额 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 台/套 |  | 价格（万） |  |  |  |
| 1 | 听力筛查仪（自动听性脑干诱发） |  |  |  |  | 2 |  | 40 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2 |  | 40 |  |  |  |

- 技术参数

1.可双耳同时给声测试，也可单独选择任意一只耳朵测试

2.评估方法：	噪音加权平均法和内置模板匹配

▲3.刺激声强度：	30、35、 40 或 45 dB nHL短声 ，可设定单一强度刺激。

4.刺激速率：	80次/秒

5.输入带宽：	70 Hz 到 4 kHz

6.阻抗测试范围：1 到 99 k 测试可接受阻抗< 12 k

7.阻抗检测：	在测试之前和测试过程中进行检测

8.显示：	统计图形、测试进度、 脑电EEG 水平、 ABR信号检测概率

9.尺寸： 仪器小巧携带方便,便于下病房操作.

10.重量： 包括电池整体重量小于400g。

▲11.显示屏： 类型：中文彩色液晶触摸屏,大屏幕显示；背光类型： LED，可调整亮度.

▲12.操作键盘：电阻式中文触摸屏操作，可输入被测试者的中文姓名、编号、出生时间等基本信息，操作方便。

13.语言设置：在选定的语言包中提供了多达包括中文等5 种用户可选择语言

14.内存： 仪器可存储500个以上的筛查数据。.

15.连接器： 接口可连接耳声发射探头,连接后可进行瞬态耳声发射或畸变产物耳声发射听力筛查.

▲16. 连接电脑,中文数据库软件可打印中文测试报告单，报告单可自行编辑、设定、存储。.

17. 耳机线校准：12个月校准一次，终身免费上门提供校准服务，保证筛查结果的准确性。

18. 电阻式触摸屏幕（可戴手套操作）。

▲19. 检测过程可同步显示双耳脑电波形，便于观察，图形及结果可存储。

20.电极片：水凝胶电极可重复使用,价格便宜（不超过50元/包）。

▲21.操作总时长：不超过三分钟.

22.仪器操作无需连接电脑可直接完成测试过程。

二. 配 置（单套）

主机           1台

便携包         1个

坞站: 包括电源适配器和USB连接线   1套

充电电池       1块

电极连接线     1套

探头连接线     1套

清洁布         1块

用户手册       1本

软件光盘       1张

耳罩           5副

电极片         20包