集成式全科壁挂式诊断系统

1、功能要求：

1.1.全科医师基本物理诊断辅助设备。具备眼底检查、耳鼻喉部检查、血压测量及快速体温测量功能。

2、配置要求：

▲1.1.壁挂集成一体化, 套装组成部分须为同一品牌产品，维修方便。详细配置要求见附件。

3、主要技术参数及性能要求：

3.1. 电子血压计

3．1.1 使用示波法检测无创血压和脉率, 可在15秒内获得精准的血压读数

3.1.2 可存储50组测量结果

3.1.3 高清晰度大液晶LCD显示屏

3.1.4 操作简单：导航键设置菜单；

3.1.5 小巧、便携，安装方样灵活多样

3.1.6 信息提示报错，而不是仅显示错误代码，方便您快速识别

3.1.7 中文操作界面及菜单

3.2. 广角检眼镜

▲3.2.1检眼镜头：创新光学技术，视野更广阔，扩大5倍视野。

采用ABS耐磨材料，防尘。具有28组以上镜片，-25到+40屈光度；6种以上孔径 （微光斑光阑、小光斑光阑、大光斑光阑、固视光阑、钴蓝滤片、裂隙）及3种滤波（十字线性偏振、无赤光、钴蓝）

▲3.2.2能够提供25度视角，26%放大倍率，可以观察视网膜细节。

3.3. 广角检耳镜

3.3.1 360°环状光纤照明，均匀无阴影。具有鼓气球囊插口。

3.3.2 矩形视窗放大透镜可放大5X，并可左右移开，使器械可伸入耳道进行操作。

3.3.3检耳镜的视场角≧60°，提供25度视角，26%放大倍率。

3.3.4检耳镜的最大照度≧1500Lx（L=4mm），其照度应连续可调。

3.3.5检耳镜的照明光斑应充满整个视场，在视场范围内无明显可见暗斑。

▲3.3.6检耳镜的中心分辨率≧19.8lp/mm（工作距离L=4mm）（需提供注册检验报告）。

▲3.2.7手柄：采用电源手柄,可无级调节光的亮度。

3.4. 电子体温计

3.4.1显示：采用3”液晶屏显示，可读取测量数据。

3.4.2 测量模式：可进行成人、儿童/口温、腋温几种测量模式的转换,选择任何一种模式时,会有相应的显示。

▲3.4.3 测试速度：口温测试4-7秒、腋温测试10-15秒；

3.4.4体温计具有储存和检索上一次测量结果的功能。

▲3.4.5体温计测量范围: 26.7℃-43.3℃,温度测量精度误差≤±0.1℃（需提供注册检验报告）。

3.4.6 体温计测量的重复性:用体温计测量37℃模拟热源,重复10次所得结果的紧密度(变异系数CV)不超过8%。

3.5. 壁挂支持配件

3.5.1 可同时对2支3.5V检眼检耳镜和1支电子体温计充电, 并有相应指示灯提示充电状态。

3.5.2 结构紧凑，体积小、重量轻。方便壁挂医生办公室墙壁。

3.5.3 电源符合Energy Star 2.0标准。

附件：详细配置要求（单套）

| 壁挂固定版面 | 1 |
| --- | --- |
| 同轴检眼镜 | 1 |
| 检耳镜 | 1 |
| 壁挂式电源手柄 | 2 |
| 照明器 | 1 |
| 墙式电子血压计 | 1 |
| 成人标准血压袖带 | 1 |
| 电子体温计 | 1 |
| 贮物盒 | 1 |
| 用户操作手册 | 1 |
| 保修2年 |  |