罗湖区人民医院技术需求

单位：万元

| 设备名称 | 体外冲击波碎石机 | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 体外冲击波碎石机 | 19 | 1 | 19 | ★扶贫项目， 签订合同5天内能供货 |  |
| 合计 |  |  | 1 | 19 |  |  |

主要用于泌尿系结石碎石治疗

一、冲击波生器

1  成熟的冲击波生器：透镜折射式电磁冲击波源（震波膜与电磁盘一体化设计），可与液电式兼容，并提产品注册证明；

▲2  第二焦点高度≥145mm,可变焦距,并提产品注册或检测报告证明

3   第二焦点冲击波压力场参数：脉冲前沿≤ 0.5μS、脉宽≤ 1μS；

4   焦斑范围：径向±7.5mm，轴向±40mm；焦点压力：20MPa～50MPa；

5   能实现低能量、低剂量碎石，治疗病人冲击平均次数≤2000次：高压放电范围：11KV-16KV；

二、B超定位系统

▲ 1  环冲击波源锥形多角度运动B超探头定位装置，具有电子自动测距功能，第二焦点距离电子数字直接显示；

2  探头能对焦点作直线和环形运动，且定位误差＜2mm；

3  探头表面与第二焦点测距误差＜2mm；

4   电动的探头有伸缩功能。

5  显示器：≥15英寸液晶显示器；

▲6   显示深度：≥250mm，具有全数字波束形成器，接收通道数64路，探头阵元数128阵元；

7  扫描深度调节：≥16级，扫描角度可调；

8   分辨力：侧向≤2mm，轴向≤1mm，盲区：≤3mm，几何位置精度：横向≤2%，纵向≤4%；

9  体位标记：≥38种；

10  TGC调节：≥8段；

11  具有碎石引导功能，测量线可以上下移动，配有碎石专用软件包，可实现实时定位测量；

三、操作系统

1   碎石时可选择连续触发，心电同步，单次击发等多种形式；

2   碎石能量可无级调节；

3   碎石放电频率可在0.3～1.5秒／次之间自由调整；

4  长寿命轻触式按钮控制；

5  封闭式水加热、自动排气、恒温超温保护自动循环装置；

四、治疗头及治疗床

1  波源头采用导轨式滑道，机械传动系统的最小调节精度  ≤1mm。

2  治疗头三维运动幅度  升降：80±3mm、横向：80±3mm、纵向：80±3mm。

3   治疗床有效载荷 ≥130Kg。

配置要求

1   主机治疗床               1套

2   控制系统                 1个

3   工具箱                   1个

4   冲击波源                 1套

5   电容箱                   1个

6   硅胶水囊                 3个

7   B超定位装置             1套

8   超声诊断系统             1套