**无创呼吸机技术参数**

**数量：2台**

1. **功能要求：（要求进口）**
2. 具有彩色触摸操作显示屏。
3. 氧控模块。具备氧浓度21-100％可调，氧浓度调节不受流量流速影响。
4. 优秀的涡轮供气系统，低惯性小型鼓风机，重量轻。
5. 大屏幕液晶显示。可以同时显示病人流速波形，容量波形，压力波形；还可以数字显示病人的实时潮气量、分钟通气量、漏气量、小气道峰压、病人自主呼吸比例具有漏气补偿功能，最大送气压力40cm二氧化碳，最大的补偿量可以达到60L/min；
6. 全智能化触发灵敏度技术，可进行自动漏气补偿和自动追踪灵敏度，保证在大量漏气（漏气量≥40L/min）的情况下，保持完美的同步性能，最大限度减少病人呼吸功能，提高病人舒适程度；
7. 具备开机自检，固定漏气量测试功能，保证机械在使用过程中的稳定性；
8. 压力上升时间可调，最大限度提高病人在治疗过程中的舒适度；
9. 完善的报警功能，同时在屏幕上显示报警内容便于临床医师及时诊断报警状况。
10. 具有后备电池功能，使用时间＞6小时，方便医院内转运。
11. **通气模式：**
12. S/T（自主呼吸/时间控制模式）
13. CPAP,提供三挡基于流量的呼气压力释放C-Flex功能，提高患者舒适度。
14. PCV（压力控制模式）
15. AVAPS（平均容量保证压力支持模式）
16. 待机模式。
17. **报警监测项目：**
18. 窒息时间
19. 低每分通气量
20. 病人管道脱落
21. 机器损坏或停电
22. 低呼出潮气量
23. 高呼吸频率、低呼吸频率、高压、低压报警
24. **配置要求：**
25. 主机、显示器、管道吊臂和台车一体化
26. 一次性呼吸管路1箱
27. 带头套的成人和儿童呼吸面罩各1套
28. 高压氧气管1根
29. 加温湿化器1套
30. 呼气阀和气管插管接头各2个
31. 可视喉镜（国产）