## 实验室装饰部分
罗湖医院集团海关核酸检测实验室装备配套建设项目报价清单表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 合价(元） | 品牌
1 | 车位障碍物清除 | 1、水泥护栏清除 | m | 720 |  | 0
2 | 地面找平 | 1.100厚C25混凝土地面找平 2.20厚1：3水泥砂浆 3.与外部地面标高低5mm | ㎡ | 720 |  | 0
3 | 胶地板专用自流平 | 1、3厚自流平找平 2.清理地面，磨平吸尘；刷界面剂一道 | ㎡ | 720 |  | 0
4 | 医疗专用PVC地板 | 1、面层材料种类、规格：2mm厚PVC同质透心卷材,踢脚线高120mm 2、结合层：配套粘合剂 | ㎡ | 720 |  | 0
5 | 地面涂膜防水 | 1、1.5mm厚聚氨酯涂膜涂层作防水处理 | 项 | 1 |  | 0
6 | 卫生间墙体 | 1、面层材料种类、规格5mm钢化烤漆玻璃 2、粘结方式：上墙 | ㎡ | 6.8 |  | 0
7 | 防滑耐磨地板砖 | 1、面层材料种类、规格:防滑地面砖（300*300mm） 2、粘结方式：水泥砂浆 | ㎡ | 6.8 |  | 0
8 | 玻镁夹芯净化彩钢板 | 1.玻镁夹芯净化彩钢板 2.板材厚度：50mm 2.洁净钢板厚度：0.426 | m2 | 1620 |  | 0
9 | 净化专用铝合金槽 | 1.50*25*0.8 2.祥见图纸 | m | 2100 |  | 0
10 | 净化专用铝合金外圆柱 | 1.净化专用铝合金外圆柱 2.0.8mmmm厚 3.祥见图纸 | m | 348 |  | 0
11 | 净化专用铝合金内圆 | 1.净化专用铝合金圆 2.规格型号:R50 3.电泳铝 | m | 258 |  | 0
12 | 净化专用铝合金底座 | 1.净化专用铝合金底座 2.规格型号:R50 3.电泳铝 | m | 450 |  | 0
13 | 防撞钢制护栏 | 立柱采用100的钢管 厚度：1.5mm墙体,栏杆70的钢管，高度1000mm | 米 | 152 |  | 0
14 | 电子互锁装置 | 1、门禁互锁 | 套 | 11 |  | 0
15 | 玻镁夹芯净化彩钢板 | 1.玻镁夹芯净化彩钢板 2.板材厚度：50mm 2.洁净钢板厚度：0.426 | ㎡ | 720 |  | 0
16 | T型铝吊梁 | 1.吊顶种类：一级 2.龙骨材料种类、规格：T型铝吊梁龙骨 3.100*500mm*2.0mm | m | 720 |  | 0
17 | 医用气密封单开平开门 | 1、医用气密封单开平开门，尺寸：900mm*2100mm 2、门体为PVC贴膜钢板，表面喷塑 3、门套采用铝合金包边，铝合金门框制作，配五金件（不锈钢防撞带） | 樘 | 16 |  | 0
18 | 医用气密单开平开门 | 1、医用气密封单开平开门，尺寸：1000mm*2100mm 2、门体为PVC贴膜钢板，表面喷塑 3、门套采用铝合金包边，铝合金门框制作，配五金件（不锈钢锁、铰链、不锈钢防撞带） | 樘 | 9 |  | 0
19 | 医用气密封双开平开门 | 1、医用双开气密封平开门，尺寸：1200mm*2100mm 2、门体为PVC贴膜钢板（不带观察窗），表面喷塑 3、门套采用铝合金包边，铝合金门框制作，配五金件（不锈钢锁、铰链、不锈钢防撞带） | 樘 | 2 |  | 0
20 | 医用气密封双开平开门 | 1、医用气密封双开平开门，尺寸：1500mm*2100mm 2、门体为PVC贴膜钢板（带观察窗），表面喷塑 3、门套采用铝合金包边，铝合金门框制作，配五金件（不锈钢锁、铰链、不锈钢防撞带） | 樘 | 4 |  | 0
21 | 甲级防火双开平开门 | 1、甲级防火双开平开门，尺寸：1500mm*2100mm 2、门体为PVC贴膜钢板（带观察窗），表面喷塑 3、门套采用铝合金包边，铝合金门框制作，配五金件（不锈钢锁、铰链、不锈钢防撞带） | 樘 | 3 |  | 0
22 | 医用气密封双开电动平移门 | 1、医用气密封双开电动平移门，尺寸：1200mm*2100mm 2、门体为PVC贴膜钢板（带观察窗），表面喷塑 3、门套采用铝合金包边，铝合金门框制作，配五金件（不锈钢锁、铰链、不锈钢防撞带） | 樘 | 2 |  | 0
23 | 医用气密封双开电动平移门 | 1、医用气密封双开电动平移门，尺寸：1800mm*2100mm 2、门体为PVC贴膜钢板（带观察窗），表面喷塑 3、门套采用铝合金包边，铝合金门框制作，配五金件（不锈钢锁、铰链、不锈钢防撞带） | 樘 | 1 |  | 0
24 | 气密封固定窗 | 1、5厚钢化玻璃，尺寸：1500mm*1200mm 2、净化铝型材包边 | 樘 | 25 |  | 0
25 | 气密封固定窗 | 1、5厚钢化玻璃，尺寸：1800mm*1200mm 2、净化铝型材包边 | 樘 | 10 |  | 0
26 | 气密封固定窗 | 1、5厚钢化玻璃，尺寸：2000mm*1200mm 2、净化铝型材包边 | 樘 | 29 |  | 0
27 | 试剂冷库 | 1、2-8度试剂冷库房 | 套 | 1 |  | 0
28 | 浴厕隔断 | 1、成品浴厕隔断，高度2.0米 2、含浴厕门及配件 | 位 | 2 |  | 0
29 | 洁净专用传递窗 | 1、洁净专用传递窗 2、不锈钢机械互锁式，内部尺寸：600mm×600mm×600mm； | 套 | 4 |  | 0
30 | 垃圾清运 | 建筑垃圾清除及运输 | 项 | 1 |  | 0
31 | 五金辅材 | 1、吊杆吊件 2、铆钉螺丝 3、油漆等 | 项 | 1 |  | 0
32 | 医用风冷模块机组 | 风量4500m3/h ,冷量:76KW制热80KW，余压大于或等于300 Pa，离心式风机,变频风量调节， | 套 | 3 |  | 0
33 | 专用卫生型医用新风机组 | 风量4000m3/h 冷量:60KW，余压大于或等于650 Pa，变频风量调节，自采新风 | 套 | 1 |  | 0
34 | 组合多功能控制箱 | 内嵌式，单联，能控制空调机组的运行、出现故障时发出声光报警，当高效过滤器失效时可发出声光报警。 | 套 | 3 |  | 0
35 | 低噪音排风机 | 设计风量：1300m3/h，机外余压：350Pa | 台 | 1 |  | 0
36 | 低噪音排风机 | 设计风量：2300m3/h，机外余压：350Pa | 台 | 2 |  | 0
37 | 风机盘管FP-01 | 制冷量：1.77KW，功率：39W，机外余压：30Pa | 台 | 6 |  | 0
38 | 风机盘管FP-02 | 制冷量：2.96KW，功率：53W，机外余压：30Pa | 台 | 12 |  | 0
39 | 风机盘管FP-04 | 制冷量：4.64KW，功率：86W，机外余压：30Pa | 台 | 15 |  | 0
40 | 风机盘管FP-06 | 制冷量：7.6KW，功率：142W，机外余压：30Pa | 台 | 12 |  | 0
41 | 风机盘管控制器 | 液晶显示 | 套 | 45 |  | 0
42 | 防雨百叶 | 2700*400，铝合金喷塑 | 个 | 3 |  | 0
43 | 防雨百叶 | 2000*400，铝合金喷塑 | 个 | 1 |  | 0
44 | 防雨百叶 | 1200*300，铝合金喷塑 | 个 | 2 |  | 0
45 | 防雨百叶 | 750*300，铝合金喷塑 | 个 | 1 |  | 0
46 | 风管防火调节阀 | 630*320，70℃熔断 | 个 | 5 |  | 0
47 | 风管防火调节阀 | 400*320，70℃熔断 | 个 | 1 |  | 0
48 | 风管防火调节阀 | 400*250，70℃熔断 | 个 | 1 |  | 0
49 | 止回阀 | 400*320 | 个 | 1 |  | 0
50 | 止回阀 | 320*200 | 个 | 1 |  | 0
51 | 止回阀 | 200*200 | 个 | 5 |  | 0
52 | 方形散流器 | 颈部500*500，铝合金喷塑 | 个 | 45 |  | 0
53 | 方形散流器 | 颈部400*400，铝合金喷塑 | 个 | 70 |  | 0
54 | 条形铰式回风百叶 | 800*300宽，铝合金喷塑 | 个 | 36 |  | 0
55 | 房间微压差表 | 量程：±30Pa，最大承压：5000Pa | 个 | 3 |  | 0
56 | 风管 | 采用耐酸碱耐腐蚀不锈钢板现场加工0.6mm厚 | ㎡ | 550 |  | 0
57 | 风管 | 采用耐酸碱耐腐蚀不锈钢板现场加工0.75mm厚 | ㎡ | 520 |  | 0
58 | 风管保温棉 | 25mm厚；B1级橡塑保温棉 | ㎡ | 550 |  | 0
59 | 空调机组辅件 | 支架、减震等 | 项 | 1 |  | 0
60 | 空调管道预留开孔 | 预留孔开凿及修复 | 项 | 1 |  | 0
61 | 镀锌钢管 | DN100，加湿补水 | m | 25 |  | 0
62 | 镀锌钢管 | DN80，加湿补水 | m | 30 |  | 0
63 | 镀锌钢管 | DN65，加湿补水 | m | 10 |  | 0
64 | 镀锌钢管 | DN32，含橡塑保温棉20mm厚，冷凝水 | m | 80 |  | 0
65 | 镀锌钢管 | DN25，含橡塑保温棉20mm厚，冷凝水 | m | 28 |  | 0
66 | 镀锌钢管 | DN20，含橡塑保温棉20mm厚，冷凝水 | m | 70 |  | 0
67 | 水管软接 | DN32 | 个 | 11 |  | 0
68 | 水管软接 | DN40 | 个 | 4 |  | 0
69 | 闸阀 | DN80 | 个 | 3 |  | 0
70 | 闸阀 | DN65 | 个 | 15 |  | 0
71 | 闸阀 | DN40 | 个 | 10 |  | 0
72 | 球阀 | DN32 | 个 | 1 |  | 0
73 | Y型过滤器 | DN32 | 个 | 4 |  | 0
74 | 五金辅材 | 1、吊杆吊件 2、铆钉螺丝 3、油漆等 | 项 | 1 |  | 0
75 | 医疗洁净专用密封灯盘（LED光源） | 规格：40W 1200*300*10 | 套 | 90 |  | 0
76 | 医用洁净吸顶式LED照明灯盘 | 20W 600x300*10 | 套 | 10 |  | 0
77 | 医用紫外线杀菌灯 | 规格：30W | 套 | 70 |  | 0
78 | 应急组件 | 规格：应急时间90分钟 | 套 | 18 |  | 0
79 | 暗装翘板式开关 | 单联单控,250V/10A | 个 | 25 |  | 0
80 | 暗装翘板式开关 | 双联单控,250V/10A | 个 | 12 |  | 0
81 | 暗装翘板式开关 | 单联双控,250V/10A | 个 | 8 |  | 0
82 | 暗装翘板式开关 | 双联双控,250V/10A | 个 | 2 |  | 0
83 | 单相二加三安全型暗插座 | 250V/10A | 个 | 600 |  | 0
84 | 单相二加三安全型暗插座 | 250V/16A | 个 | 15 |  | 0
85 | 单相二加三 安全型防水插座 | 250V/10A | 个 | 9 |  | 0
86 | 单相二加三 安全型感应龙头防水插座 | 250V/10A | 个 | 6 |  | 0
87 | 单相二加三 安全型电动门插座 | 250V/10A | 个 | 3 |  | 0
88 | 单相二加三 安全型传递窗插座 | 250V/10A | 个 | 11 |  | 0
89 | 网络插座 | 国标 | 个 | 80 |  | 0
90 | 疏散指示灯 | 时间≥90分钟 | 个 | 18 |  | 0
91 | 安全出口指示灯 | 时间≥90分钟 | 个 | 17 |  | 0
92 | 镀锌扁钢 | 40*4 | m | 40 |  | 0
93 | 镀锌线槽 | 200*100*1.2 | m | 200 |  | 0
94 | 镀锌线槽 | 50*50*1.0 | m | 30 |  | 0
95 | PVC线管 | Φ20 | m | 6100 |  | 0
96 | 超六类网络线 | 屏蔽线 | m | 3500 |  | 0
97 | 电气配线 | WDZ-BV-6mm2 | m | 1500 |  | 0
98 | 电气配线 | WDZ-BV-4mm2 | m | 12000 |  | 0
99 | 电气配线 | WDZ-BV-2.5mm2 | m | 8000 |  | 0
100 | 电气配线 | WDZ-BV-1.5mm2 | m | 5000 |  | 0
101 | 电力电缆 | WDZ-YJV-5x6mm2 | m | 100 |  | 0
102 | 电力电缆 | WDZ-YJV-4x16+1x10mm2 | m | 80 |  | 0
103 | 电力电缆 | WDZ-YJV-4x25+1*16mm2 | m | 60 |  | 0
104 | 电力电缆 | WDZ-YJV-3x24+2x120mm2 | m | 150 |  | 0
105 | 总配电箱AP1 | 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图 | 套 | 1 |  | 0
106 | 分配电箱APB1 | 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图 | 套 | 2 |  | 0
107 | 分配电箱AXU1 | 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图 | 套 | 2 |  | 0
108 | 照明配电箱ALB1 | 含箱/柜体内开关等所有电气元件，配置详见配电系统图 | 套 | 1 |  | 0
109 | 五金辅材 | 1、吊杆吊件 2、铆钉螺丝 3、油漆等 | 项 | 1 |  | 0
110 | P-PR管 | DN15,热水管 | m | 124 |  | 0
111 | P-PR管 | DN25,热水管 | m | 115 |  | 0
112 | P-PR管 | DN32,热水管 | m | 32 |  | 0
113 | P-PR管 | DN15,冷水管 | m | 283 |  | 0
114 | P-PR管 | DN20,冷水管 | m | 24 |  | 0
115 | P-PR管 | DN25,冷水管 | m | 55 |  | 0
116 | P-PR管 | DN32,冷水管 | m | 45 |  | 0
117 | PPR管件 | 综合 | 个 | 70 |  | 0
118 | 薄壁不锈钢管 | DN15，纯水 | m | 100 |  | 0
119 | PVC排水管 | De50 | m | 82 |  | 0
120 | PVC排水管 | De75 | m | 35 |  | 0
121 | PVC排水管 | De110 | m | 45 |  | 0
122 | PVC排水管 | De150 | m | 45 |  | 0
123 | PVC管件 | 综合 | 个 | 50 |  | 0
124 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:钢 3.型号、规格:DN15 4.工作压力：1.2MPa | 个 | 34 |  | 0
125 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:钢 3.型号、规格:DN20 4.工作压力：1.2MPa | 个 | 3 |  | 0
126 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:钢 3.型号、规格:DN25 4.工作压力：1.2MPa | 个 | 9 |  | 0
127 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:钢 3.型号、规格:DN32 4.工作压力：1.2MPa | 个 | 4 |  | 0
128 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.材质:钢 3.型号、规格:DN40 4.工作压力：1.2MPa | 个 | 1 |  | 0
129 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN25 4.工作压力：1.6MPa | 个 | 1 |  | 0
130 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN15 4.工作压力：1.6MPa | 个 | 1 |  | 0
131 | 洗手盆柜 | 1.材质:陶瓷 洗手盆，1500宽人造石台面 2.主要配件:存水弯、翻板式不锈钢下水器 | 个 | 1 |  | 0
132 | 立柱式洗手盆 | 1.材质:陶瓷 2.主要配件:存水弯、翻板式不锈钢下水器 | 组 | 7 |  | 0
133 | 感应水龙头 | 材料：不锈钢，冷热混水 | 组 | 7 |  | 0
134 | 拖把池 | 1.材质:陶瓷 2.输送介质:冷水 3.主要配件:存水弯 | 组 | 2 |  | 0
135 | 淋浴器 | 1.材质:不锈钢 2.输送介质:冷热水 3.控制方式：冷热水混合阀 | 组 | 2 |  | 0
136 | 蹲式大便器 | 1.材质:陶瓷 2.控制方式:脚踏自闭式冲洗阀 3.安装方式:楼板上安装，后排水式 | 套 | 2 |  | 0
137 | 实验室专业水龙头 | 1.规格：DN15 2.输送介质：冷水 3.材质：不锈钢 4.阀芯类型：陶瓷片阀芯 | 个 | 14 |  | 0
138 | 污水处理机 | 处理量：600/L日 | 套 | 1 |  | 0
139 | 不锈钢编制软管 | DN15 | 个 | 40 |  | 0
140 | 不锈钢地漏 | 国标 | 个 | 10 |  | 0
141 | 五金辅材 | 固定件、胶水等 | 项 | 1 |  | 0
142 | 试剂冷藏冰箱 | 2-8度 1000L左右 | 台 | 5 |  | 0
143 | 台式洗眼器 | 单口桌上型,名优品牌 | 套 | 5 |  | 0
144 | 紧急冲淋洗眼器 | 材质：名优品牌，耐酸碱 | 套 | 2 |  | 0
145 | 生物安全柜 | B2型30%内循环、100%外排。 | 台 | 5 |  | 0
146 | 危险品柜 | 1、1065*450*1600 2、柜体采用1.0mm优质的冷轧钢板，表面需经除锈防腐固化处理，附着力高，外形美观。 | 个 | 2 |  | 0
147 | 实验室操作实验边台 | 1、钢木结构，台面12.7mm实芯理化板台面（边缘加厚到26mm)，柜体用国际E1、18mm三聚氰胺板制作，PVC防水封边，优质五金配件。 | 米 | 80 |  | 0
148 | 钢制货架 | 1、1000*500*1800mm； 2、全钢结构，1.2mmm优质五金配件。摸具冲压成型。 | 台 | 39 |  | 0
149 | 更衣柜 | 1、900*450*1800mm； 2、全木结构,18mm厚三聚氢氨板，带挂衣杆。 | 台 | 15 |  | 0
150 | 资料柜 | 1、900*450*1800mm； 2、全木结构,18mm厚三聚氢氨板，分上下两层，内带活动层板，上层门板嵌入玻璃。 | 台 | 6 |  | 0
151 | 实验凳 | 国标 | 把 | 55 |  | 0
152 | 五金辅材 | 螺丝、胶水等 | 项 | 1 |  | 0
合计 |  | 0 |  |  |  | 0