远程心电图机技术指标

- 资质要求

- 提供医疗器械注册证（SFDA）

- 提供医疗器械经营许可证

- 需要提供电磁兼容检测报告

# 二、产品技术指标

1、标准配套全息实时同步12导采集，可以升级同步18导联采集。

2、安卓操作系统、配备USB接口、标准RS232接口（不接受外接）。

3、具备有线和无线，内置Wi-Fi模块及内置4g模块（4g模块不接受外部配置）

4、同屏可显示：6通道，12通道，18通道。

5、显示屏不小于10寸

6、采集器与主机一体连接，不接受分体；

7、导联线：组合分体、可以分组单独更换。

8、提供阿托品实验分析功能和医院现有的心电图网络系统无缝对接，第三方费用包含在投标总价中。

9、输入阻抗：≥5.0MΩ

10、输入回路输入电流：≤0.1μA；

11、定标电压准确度（灵敏度）：最大允许误差为允差±2%

12、频响范围：0.05-250Hz全频滤波

13、具有漏诊自动提示功能：心电图波形在屏幕上无法完全展开时，软件自动提示

14、具有导联纠错功能：操作医生将导联接错后，无需重新采集数据，可以通过软件纠正

15、连续采集10分钟以上心电图数据，并自动选取质量最佳的最有意义心率失常事件

16、具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉心率失常数据

17、可输出XML、PDF、HL7格式

18、具备worklist功能：his系统的检查登记信息可以直接发到设备，患者信息可以同步识别，显示在心电平板机及远程诊断软件中。

19、具有婴幼儿解决方案：婴幼儿运动伪迹处理技术，可以矫正婴幼儿身体抖动引起的干扰。

# 三、硬件标准配置

1、便携式心电图仪主机；

2、标准十根心电组合导连线；

3、胸吸球；

4、肢体夹；

5、软件系统；