深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 国别 | 进口 | 合计金额 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 40 | 1 | 40 | 妇保院 新生儿科 |
| 合计 |  |  | 1 | 40 |  |

超声经颅多普勒血流分析仪  技术需求

- 计算机配置

品牌计算机，≥1000G硬盘，≥4G内存；Windows操作系统；≥19英寸高分辨率彩色液晶显示器，外接彩色喷墨打印机；

多普勒硬件参数要求

2.1血流速度检测范围：2-700cm/s

2.2 可调节过滤范围：10-800Hz

2.3取样容积调节范围（脉冲波）：1,2,4,8MHZ:1-20mm；16MHz: 0.1-5mm

2.4 取样容积调节步长：1,2,4,8MHZ:1mm;16MHz:0.1mm

2.5穿透深度调节范围：1,2MHZ:≥140mm;4MHZ: ≥70mm;8MHZ≥30mm;16MHZ: 0.1-5mm

▲2.6 可兼容1M与16M探头

▲2.7 高分辨率M模：8000门深

2.8 能量范围：10-700mw/cm2

- 软件功能要求

3.1中文多普勒操作软件

3.2自动双向血流分析（同时）计算

3.3实时的血流计算（Vmax、Vmin、Vmean、PI、RI、S/D，D/S,TIC，TIS，TIB，HR）等参数

3.4血流频谱的手动测量（冻结后可从病历库中调出）

3.5检查程序可自定义

3.6 探头能量限制功能：要求探头工作时能够自动限制发射功率，保护探头和患者

▲3.7 角度校正功能，帮助临床得到准确血流值

3.8 包络线有无不影响参数计算：去掉包络线后，仍可自动计算流速

3.9 数字化连续M波，一平面显示多条血管，点击不同点即显示相应的频谱

3.10 每通道八深度：每通道模式下，可同时显示八个不同深度的频谱

▲3.11血管痉挛指数：用于血管痉挛评估，软件可自动生成血管痉挛指数，并可自动导入报告中

▲3.12 患者随访趋势图：可将患者不同日期的血流值做成趋势图，观察治疗效果和病情进展

3.13 模板式中文报告、图谱报告：PDF、ASCⅡ数字格式，网页格式报告等多种报告模版

3.14脑血流自动调节监护软件：可长程监测患儿脑血流动力学变化，具备专业的趋势图软件直观显示流速变化趋势

- 探头及配件要求

4.1  手持探头一个

4.2  监护探头1对

4.3  超声耦合剂，1瓶

4.4  儿童专用监护头带一套