生物显微镜技术参数

1.1显微镜主机要求注明产地国家，不接受拼装产品；

1.2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准≤45mm, 光学系统视野视场数最大≥26

1.3 调焦：载物台垂直运动方式距离≥20mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

1.4 观察镜筒：高级三目观察筒分光比可调节档位≥三档，分光比为双目/摄像：100%/0、20%/80%、0/100%，倾角30度

1.5 照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源。高色彩还原性

1.6 聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.8，用于1.25～100×

1.7 研究级物镜：万能平场消色差物镜4×(N.A.≥0.1) 、10×(N.A.≥0.25)、20×(N.A.≥0.4) 、40×(N.A.≥0.65)，物镜的外壳上标有“N”字样物镜

1.8 目镜：10X宽视野目镜

1.9 物镜转换器：≥五孔物镜转换器, 通过拓展可具有光强管理功能，通过事先指定每个物镜光的强度,当转换物镜时，色温不变，仍保持恒定光强

1.10 扩展性能：≥8孔荧光照明装置，相差装置，共览装置（5人或10人），暗场聚光镜，测微尺等

1.11  厂家免费维保2年

2.配置清单

2.1  显微镜主机                                          1套

2.2  物镜4X、10X 、20X 、40X                            1套

2.3  目镜10X                                            2个