- 盆底功能障碍治疗仪

- 招标技术参数

1、电刺激治疗通道数量≥4个

2、肌电生物反馈通道数量≥2个

3、外部模拟通道数量≥2个,可连接盆底张力组件,尿流量组件

4、刺激和生物反馈同步治疗通道数量≥4个

5、电流发生器≥2个

6、遥控器≥1个，用于设备的遥控操作。

7、设备专用治疗软件包括：盆底康复治疗软件，盆底功能评估系统，产后评估系统，病历

自动生成系统，肌肉张力、疲劳度自动分析系统，泌尿生殖病历自动采集、分析系统软

件，生活质量评估系统，电子排尿记录表。

8、病人文档的管理：记录每一位病人的治疗全过程，储存、回放并进行各种诊断与评估分

析；病人的每一个疗程都可以建立开始、中间（多次）、结束的检查报告，可对以上报告

进行多项参数综合对比，使病人清楚的知道治疗效果。

9、数据处理：数据可备份、统计、分析、更新，支持数据动态存储。

▲10、电刺激电流类型≥9种，包括：直流电流、单向脉冲、双向脉冲、补充电流脉冲、同

步补充脉冲、同步双向脉冲、单向半正弦、双向半正弦、平均值（正弦）。

▲11、刺激器脉冲宽度：0us-2000 us

12、刺激电流强度：0-100mA任意调整，调节精度0.5 mA。

▲13、刺激器刺激频率：1-2000Hz，其中1-400Hz任意调整, 调节精度1Hz。

14、可检测范围：0-2000 uV

15、治疗的游戏式显示：达到锻炼目标和结果时，出现类似游戏中的趣味性信息或提示。

16、独有负生物反馈：针对病人肌肉长期处于一种紧张状态而不知时，肌肉痉挛时，给予一

个负的生物反馈可让病人在训练中不知不觉学会放松，病人可在负反馈屏幕指导下有效

放松肌肉。

17、A3反射预置≥10种，可增加。

18、场景反射预置≥58种，可增加。

19、条件刺激：当病人进行生物反馈不能达到目标时，激活电刺激来加强肌肉收缩。

20、生物反馈和电刺激同步通道；在同一通道上，可交叉地进行生物反馈和电刺激。

21、多阶段刺激治疗方案：阶段数定义无限制，根据治疗需要制定。

22、生物反馈全过程均可以记录与浏览，并可以浏览所记录的治疗全过程、反馈曲线、反馈

的平均值，和肌力的测量。

23、异常情况下电流受限，设备自动停止治疗，保护病人安全。

24、听觉辅助生物反馈。

25、生物反馈信号表示方式≥4 种：曲线、面积、变化图和直方图。

26、治疗过程中多种基本治疗参数可调整，包括电刺激的电流类型、强度、频率、脉宽、

波形，肌电位最小值与最大值的表示、生物反馈训练波形，治疗时间、休息时间、电刺

激上升时间、下降时间、休息时间、阶段工作时间等。

27、治疗分类：机理≥8种：止痛、无菌性炎症、静脉淋巴、神经肌肉反射、离子导入、纤

维组织、放松、营养；病理≥5种：肛门直肠、皮肤病、风湿病、肌肉痉挛、泌尿生殖。

28、治疗模式≥12种，包括：电刺激、条件性电刺激、阈值电刺激、生物反馈、负生物反

馈、生物反馈-电刺激、场景反射、排尿记录表、离子导入、TENS镇痛、盆底肌肉康复

器、压力计。

29、预置治疗方案数≥262个，可满足治疗师的日常治疗需要。

30、有病人上次治疗信息提醒，可提前设定好病人下一次治疗或整个疗程的治疗方案。

31、治疗师共享管理，每个治疗师可单独使用一个帐号进行操作，互不干扰。

32、解剖学图片和电极位置图≥200张，方便治疗师连接电极，提高病人的依从性并可以上

传新图片。

33、液晶显示器≥17寸。

注：带▲号项为双倍扣分项。

配置清单

| 1 | 主机 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 电源转换盒 | 1 |
| 3 | 电源连接线 | 1 |
| 4 | 绿色输出端口电缆 | 1 |
| 5 | 黄色输出端口电缆 | 1 |
| 6 | 输出端口导联线 | 9 |
| 7 | 电级片 | 10 |
| 8 | 金属泌尿探头连接器 | 1 |
| 9 | USB连接电线 | 1 |
| 10 | 遥控器 | 1 |
| 11 | 使用手册 | 1 |
| 12 | 电脑主机 | 1 |
| 13 | 液晶显示器 | 1 |
| 14 | 台车 | 1 |