深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 纤维支气管镜（带教学用） | 国别 | 进口 | 合计金额 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 纤维支气管镜（带教学用） |  | 24 | 2 | 48 | 罗医麻醉科 |
| 合计 |  |  |  | 2 | 48 |  |

一、技术参数需求 - （一）便携式插管内窥镜(成人)： 1、全性能防水浸泡：可完全浸泡在溶液中进行清洗消毒，不论是内镜本身（带浸泡帽）带电池/灯装置还是带可折式导光缆均可浸泡。 2、能够检查、治疗鼻腔、咽喉以及上呼吸道部位 3、产品形式：采用便携式插管内窥镜 4、可以连接不同种类的光源装置： 4.1、冷光源。 4.2、LED便携电池光源。 5、先端部圆弧设计，先端部直径小于插入管直径 6、视野角≥95度 7、景深3-50mm 8、屈光度+2～-8Dptr 9、弯曲角度：上≥160度．下≥130度 10、先端硬性部径：≤4.1mm 11、软性插入管部径：≤4.2mm 12、钳道内径：≥1.8mm 13、有效长度≥600mm 14、全长≥880mm - （二）、便携式插管内窥镜(小儿)： 1、全性能防水浸泡：可完全浸泡在溶液中进行清洗消毒，不论是内镜本身（带浸泡帽）带电池/灯装置还是带可折式导光缆均可浸泡。 2、能够检查、治疗鼻腔、咽喉以及上呼吸道部位 3、产品形式：采用便携式插管内窥镜 4、可以连接不同种类的光源装置： 4.1、冷光源。 4.2、LED便携电池光源。 5、先端部圆弧设计，先端部直径小于插入管直径 6、视野角≥95度 7、景深3-50mm 8、屈光度+2～-8Dptr 9、弯曲角度：上≥160度．下≥130度 10、先端硬性部径：≤2.4mm 11、软性插入管部径：≤2.4mm 12、有效长度≥600mm 13、全长≥880mm (三)微型内窥镜视频系统 1、主要用途：与医用内窥镜（硬镜、纤维镜）、外置光源配合使用，用于内窥镜检查和手术的实时观察、记录与回放。 2、主要性能： - （1）通过配置不同的光学接口，可与各类光学内窥镜配接使用； （2）具有实时观察、记录和回放功能； （3）可翻转屏幕，保证最佳观察角度； （4）不少于1080P全高清成像； （5）体积小、重量轻，方便携带与操作。 3、主要技术参数： （1）光学接口：C-mout标准接口； （2）显示屏：≥3.5” （3）屏幕可翻转角度：0-120°； （4）传感器：高性能传感器； （5）图像格式：JPG； （6）视频格式：≥1080P，MOV； （7）白平衡：自动白平衡； （8）增益：自动增益； （9）曝光控制：自动曝光； （10）存储介质：Micro SD，最大支持32G； （11）外部电源：AC100-240 50/60Hz； （12）电池参数：可充电锂电池，可拆除； （13）续航时间：4小时以上； （14）整机重量：210±10g； - 整体结构设计：一体化紧凑设计，集成像与显示于一体 二、配置要求： 1、便携式纤维插管镜(成人)1条 2、便携式纤维插管镜(小儿)1条 3、微型内窥镜视频系统2台 4、测漏器1个 三、维保方案：厂家维保2年以上