## 细胞计数仪
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
设备名称 | 细胞计数仪 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 2
一、技术要求
*1. 细胞大小检测是根据细胞计数黄金标准库尔特原理进行计数，计数准确；
2. 细胞浓度检测范围（包括但不限于）：3,000-2,500,000 cells/ml；
*3. 单张芯片通量为2个样品，样品体积75 μl；
4. 检测粒子直径范围（包括但不限于）：2-34um；
5. 检测细胞有效直径范围（包括但不限于）：3-25um；
6. 分辨率：1200个直方图，2um；
7. 细胞计数时间：小于或等于8s；
8. 分析参数：细胞数量，细胞体积，直径大小，MPI值（细胞健康指数）可对细胞的培养状态进行评估；
9. 具有拟合曲线和Gating两种数据分析方法；
10. 可通过USB电缆或者蓝牙接驳到电脑传输结果；
*11. 仪器自带锂电池，方便移动，电池容量不小于4350mAh；
12. 采用彩色触摸屏，方便操作。
二、配置要求
配置：主机一个，芯片共10包，共有250张芯片。
三、售后服务
提供三年保修。