罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 空气消毒机 | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 16.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 空气消毒机 | 0.9 | 18 | 16.2 | 莲塘新院 |  |
| 合计 |  |  | 18 | 16.2 |  |  |

一、技术参数和性能要求：

1、机型配置：移动式     配置：遥控器

2、额定风量：≥800方米/每小时；适用体积75-100立方米；

3、额定功率:≤165W

4、噪音≤60db（A)

5、消毒效果要求：

（1）开机60min内，对白色葡萄球菌的杀菌≥99.90％

(2)开机60min内，对空气的自然菌的消毒率≥91.00％ （提供该型号疾病控制机构的检测报告）。

二、产品性能要求：

- 消毒方式：初高效过滤采用特种高分子复合材料，特殊结构设计增强吸附能力，集除尘、除菌、除异味于一体；多元组合式电场杀菌，细菌通过率低，短时间内杀菌效果好；配备高效负离子发生装置。无需任何紫外线辅助杀毒因子即可达到消毒效果。(机内无任何紫外线灯及镇流装置)

▲2、具有可持久有效降解空气中甲醛、苯、氨、二甲苯等有害气体的功能，TVOC浓度≤0.01mg/m3，甲醛净化效率≥94%。（需提供第三方检测报告)

3、可祛除PM2.5及空气中0.2-0.5μm的颗粒物。

4、电场强度：6500-7500V/m   3级电场

5、工作时环境中的臭氧浓度：≤0.01mg/m3

6、净化效率≥80％

7、净化寿命≥10000小时

▲8、具有升级功能，可配置感控设备远程监控管理系统（提供该功能的证明文件）。可在线实时监控设备的运行状态、使用信息储存及追溯管理。

三、产品要求：

- 投标商所投标产品的全部型号具有《消毒产品卫生安全评价报告备案凭证》；

▲（2）投标的所有型号必须提供第三方权威检验机构的电器安全检测报告。

▲（3）投标的产品具有关于电磁兼容性（EMC）检测报告。