深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 血管内皮功能检测仪 | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 30 | 合计金额 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、功能要求 1、实现全自动测量血管内皮功能（FMD血液介导的血管扩张功能）；能够准确测量并显示静息状态下肱动脉血管基础内径，最大血管内径值，自动得出FMD值。自动释放后实时追踪测量，并显示血流及血管直径变化趋势图； - 2、心电监测与超声图像同步，设置有指示灯监测，且检测过程中同步标记心率及ECG； 3、B模式、A模式、流量模式等多种模式检测； 4、设有探头微调控制器，可对超声探头位置进行微调整； 5、可显示以往检测图像，便于比较，并可回放检测过程中血管内径变化，对特殊检测结果进程解析； 6、数据及图像转存：通过USB接口将数据及图像导出至连接的外部存储装置中。 二、参数要求 1、FMD(％)：血管内径扩张率； - 2、静息时血管内径（mm）、扩张状态血管内径最大值（mm）、血管内径变化值（mm）、血管内径最大时间点（s）、血流增大率（倍）、血流最大时间点（s）、平均心率（bpm）、最高血压（mmHg）、最低血压（mmHg）、压血部位显示、检测计量肢体体侧显示、解压迫后实时时间显示（s）、血管横切面血流显示图、血管纵切面血流显示图、血流速度最大值（cm/sec）、稳定时血流速度的平均值（cm/sec）、血流量的实时值（cm/sec）、血管内径-时间变化曲线图、FMD（%）-时间变化趋势图、肱动脉流量趋势图、静息时血流图、扩张状态下血流图、开放后的最大血流速度。稳定时平均血流速度。实时血流测量值。单位为cm/sec,出现最大血流速度后，再释放所经过的时间，单位为sec。 3、可选配增加软件，以分析血管器质及形态变化和内皮细胞反应特性的相关指标（血管弹性的指标、血管厚度的指标、内皮反应特性指标等） 三、规格要求 1、运行模式：B模式、A模式(测量用信号处理)、流量模式； 2、扫描模式：电子线阵扫描； 3、调节功能：B模式增益调节； 4、画面显示：≥13英寸彩色液晶触摸显示器； 5、操作方式：触摸屏式，鼠标操控； 6、图像记录：内置硬盘； 7、探头的类型：三组合“H”型探头，同步显示血管横截面、纵截面；探头自动定位，自动对焦，自动调整并锁定至超声波图像内的靶位置，准确捕捉血管位置； 8、探头的适用部位：上臂肱动脉； 9、超声波频率：6-12MHz； 10、电击保护形式：I级； 11、电击保护程度：BF型； 12、电源：AC100V~240V，50/60Hz； 13、最大功率：最大130VA； 14、使用环境：温度+100c～+400c；湿度：30%～80%(无凝结)。 四、其他 免费培训使用人员，选送2个使用人员到装备有该设备的医院培训半个月，保证使用人员能正确操作设备的各种功能及设备的保养。如需办相关操作、使用上岗证件，供应商或生产厂家须协助办理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |