**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 超声波治疗仪 | **国别** | 国产 | | **合计金额** | 9 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 超声波治疗仪 | 4.5 | 2 | 9 | 湖景社康、金鹏社康 | |
| **合计** | | | 2 | 9 |  | |

1. ▲操作：配有全数字≥4.0英寸的触摸屏，无任何按钮和旋钮
2. 显示：中文显示，屏幕显示分辨率（像素）：≥480×272
3. 快速启动：只需两个步骤即可开始治疗。
4. 输出模式：连续输出和脉冲输出，脉冲输出频率16Hz，48Hz和100Hz
5. 超声频率：双频输出分别为1 MHz和3 MHz
6. 有效声强：0-2W/cm²持续，0-3W/cm²脉冲
7. 处方功能：内含≥25个临床常见疾病的标准处方，≥20个自定义处方
8. ▲治疗信息：内设的固定处方带有治疗信息，包含文字信息，人体彩图部位信息，人体解剖图信息，方便治疗人员学习和找准治疗部位
9. ▲智能输出：设定好输出剂量，在治疗过程中，探头总输出能量会随着探头与皮肤的接触面积大小变化而大小变化，以保证单位面积内输出能量稳定
10. 带有自动报警功能：探头接触面低于65%时，设备自动停止输出，治疗时间停止，探头连接处灯会亮起，提示探头与皮肤接触不良，操作者这时只要让探头与皮肤有足够的接触，设备自动重新工作
11. ▲自检修复：设备探头可直接换晶片，无需更换整个探头，设备内设自动修复软件，主机无需返厂调频
12. 探头：配有超声探头
13. 调制功能：占空比5％、10％、20％、30％、50％、80％、100％