罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 亚低温治疗仪 | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 亚低温治疗仪 | 6 | 2 | 12 | 莲塘新院 |  |
| 合计 |  |  | 2 | 12 |  |  |

技术参数：

1. 毯/帽温度控制范围：4℃—40℃，精度：±1℃；

2. 带升温、降温双重功能；采用加热技术和制冷双隔离系统，确保病人安全；

3. 最大降温速度：≥2℃/分；最大升温速度：≥2℃/分；

▲4. 体温监测：具有体表温度和体腔温度两种专用体温探头，

监测范围28℃—45℃，精度：±0.1℃；可单路或双路进行体温检测；

5. 体温监测报警：双路体温检测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出；

6. 四路输出，双温控制，双毯双帽可同时工作；

7. 时间控制范围：1—99小时或长期运行，可自动计时；

8. 水量不足，传感器松脱等智能提示功能；

9. 仪器故障智能诊断；

▲ 10. 机器内置≥10个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自定义设置；

11. 高亮度LCD中文及图标显示，简捷明确，方便夜间及紧急情况下使用；

▲ 12. 标配SD卡并具有SD卡存储功能，可实时记录10年以上科研工作、医疗效果评估的治疗时间、模式等参数，方便科室内部管理；

13. 断电保护功能，断电后通电自动恢复设定的程序运行；

14. 正常工作噪声≤50分贝，噪声低；

15. TPU材质毯、帽蜂窝状设计，毯帽中液体流动性好，降温快且均匀；其中冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近病人皮肤，体感舒适；

16. 双向快速液压接头，无液体喷溅，方便操作；

17. 可选配有多种不同体位冰囊，满足患者局部的冷敷治疗。

主要配置：

主机1台；

降温毯1条；

降温帽1个；

人体探头1个；