**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 中西医康复系列设备 | **国别** | 国产 | **合计金额** | 12 |
| **项目需求** |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 1 | 中西医康复系列设备（治疗床、直立床、诊疗床） | 12 | 1 | 12 | 笋岗社康 |
| **合计** | 1 | 12 |  |

**一、治疗床**

1. 产品尺寸规格：200x65x(50-95)cm，(可接受±5%偏离度)
2. 净重：≤80kg

3. 框架材质：铁框架加表面喷塑处理

4. 承重：≥200kg

5. 电压：220V~50HZ

▲6. 升降高度：50-95cm (可接受±5%偏离度)

7. 调节需要时间：35-50秒

8. 第一段长度约65-70cm中 某处可调节角度：80度到 -20度

9. 第三段长度≥120cm

10、5cm高密度海绵

11、高档防污PVC

12、透气孔加孔塞设计

13、伸缩脚轮设计，方便床身移动

14、电机≥ 6000N

▲15、360度脚圈控制升降调节

16、头部气杆控制角度的调整

**配置清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电动推杆 | 台 | 1 |
| 2 | 气弹簧 | 支 | 1 |
| 3 | 医用承压轮 | 只 | 4 |
| 4 | 控制器 | 套 | 1 |

**二、电动直立床**

1. 产品尺寸规格：190\*70\*(50-95) cm （可接受±5%偏离度）
2. 净重：≤95kg

4. 框架材质：铁框架加喷塑处理

5. 动态承重：≥170kg

6. 电压：220V~50HZ

▲7. 倾斜角度：-2度到+85度

8. 电机调节时间：35-40秒

9. 足部外翻调节角度0度到+25度

10、5m高密度海绵

11、专业医用阻燃标准PVC

▲12、≥12000N大电机推杆支撑

配置清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电动推杆 | 台 | 2 |
| 2 | 医用承压轮 | 只 | 4 |
| 3 | 控制器 | 套 | 1 |
| 4 | 工作台 | 套 | 1 |
| 5 | 绑带 | 条 | 4 |
| 6 | 足部外翻板 | 套 | 1 |

**三、多体位诊疗床**

1.产品尺寸规格：200x65x(50-100)cm （可接受±5%偏离度）

2.净重：≤80kg

3. 框架材质：铁框架加表面喷塑处理

4. 承重：≥220kg

5. 电压：220V~50HZ

6. 升降高度：50-100cm（可接受±5%偏离度）

7. 调节需要时间：35-50秒

8. 第一段长度约40-45cm 中某处可调节角度：45度到-40度 扶手调节距离15cm

9. 第二段长度约50-55cm 中某处可调节角度：0-25度

10. 第三段长度约95-100cm 中某处可调节角度：0度到65度

11、5cm高密度海绵

12、高档防污PVC

13、透气孔加孔塞设计

14、伸缩脚轮设计，方便床身移动

15、电机 ≥6000N

16、脚圈控制升降调节

17、头部气杆控制角度的调整

**配置清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电动推杆 | 台 | 2 |
| 2 | 医用承压轮 | 只 | 4 |
| 3 | 控制器 | 套 | 1 |
| 4 | 升降扶手 | 套 | 1 |
| 5 | 气弹簧 | 支 | 3 |