- 盆底功能障碍筛查仪

- 招标技术参数

1、电刺激治疗通道数量≥2个

2、肌电生物反馈通道数量≥2个

▲3、压力反馈通道数量≥2个,压力反馈测量范围0-1000cmH2O。

4、遥控器≥1个，用于设备的遥控操作。

▲5、刺激器脉冲宽度：0us-2000 us

6、刺激电流强度：0-100mA任意调整，调节精度0.5 mA。

▲7、刺激器刺激频率：1-2000Hz，其中1-400Hz任意调整, 调节精度1Hz。

8、设备专用治疗软件包括：盆底康复治疗软件，盆底功能评估系统，产后评估系统，病

历自动生成系统，肌肉张力、疲劳度自动分析系统，泌尿生殖病历自动采集、分析系

统软件，生活质量评估系统，电子排尿记录表。

9、满足中华预防医学会《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底电生理5大常规筛查要          求：一类肌纤维肌力、一类肌纤维疲劳度、二类肌纤维肌力、二类肌纤维疲劳度、阴道动态压力。

10、独有的专业的电生理评估软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤

维分为ⅡA和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维进行诊断，每一类型的肌纤维可智能自动

化测量出肌电位的最大值，肌电位最小值，肌电位瞬间值，以及肌肉疲劳度，并分别对

Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维受损情况进行针对性治疗。

11、病人文档的管理：记录每一位病人的治疗全过程，储存、回放并进行各种诊断与评估分

析；病人的每一个疗程都可以建立开始、中间（多次）、结束的检查报告，可对以上报告

进行多项参数综合对比，使病人清楚的知道治疗效果。

12、数据处理：数据可备份、统计、分析、更新，支持数据动态存储。

13、有生物反馈全过程的记录与浏览，可以浏览所记录筛查和评估的全过程、反馈曲线、反

馈的平均值，和肌力的测量。

14、异常情况下电流受限，设备自动停止，保护病人安全。

15、生物反馈信号表示方式≥4 种：曲线、面积、变化图和直方图。

16、液晶显示器≥17寸。

注：带▲号项为双倍扣分项。

配置清单

| 1 | 主机 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 电源转换器 | 1 |
| 3 | 电源连接线 | 1 |
| 4 | 输出端口电缆 | 1 |
| 5 | 输出端口导联线 | 5 |
| 6 | 电极片 | 10 |
| 7 | USB连接电线 | 1 |
| 8 | 遥控器 | 1 |
| 9 | 使用手册 | 1 |
| 10 | 台车 | 1 |
| 11 | 盆底肌肉检查康复器 | 1 |
| 12 | 电脑主机 | 1 |
| 13 | 液晶显示器 | 1 |