- 生化分析仪技术参数

一、技术要求

1、全自动，分立/任选式

2、测试速度： ≥360测试/小时（纯生化），≥600测试/小时（带ISE），

3、测试方法: 终点法、速率法、两点终点法，两点速率法、双波长法、免疫比浊法、双试剂法、非线性检测等

4、项目存储：≥1000个

5、吸光度测试范围：0.0-5.0Abs

6、吸光度的重复性CV≤1.0%

7、样品位：≥70个样本位，支持样本杯、原始采血管、塑料试管等

8、样本量：5μL -75μL  0.1μL递增

9、试剂位：≥60个试剂位

10、试剂量：10μL－400μL  0.5μL递增

11、试剂冷藏功能：24小时冷藏系统，冷藏温度2-8℃

12、样本和试剂加样针具有液面感应、随量跟踪功能，具有立体防撞、自动保护功能

13、试剂和样本加样针去离子水内外壁清洗

14、仪器具有独立搅拌针

▲15、携带污染率：≤0.1%

16、光学系统：全封闭静态阵列式斩波后分光光学系统

17、波长范围：340nm ~ 800 nm，共10个波长，波长准确度±1nm

18、反应量：150μL~900μL

19、温度控制：37℃±0.1℃

▲20、比色杯：≥120个比色位

21、比色杯清洗系统：八步一体化清洗，具有独立反应杯清洗液通道；针对高污染项目，项目间可插入独立清洗

22、质控：仪器在测试过程中可随时插入质控，可预定义不同质控物，每项检测可同时带四种以上质控物，可存储、显示、打印质控图

23、预稀释/重测功能：软件可自动识别底物耗尽、超线性范围等样本，可选择重测，稀释倍数可自行编程；稀释倍数最大可达250倍

24、数据重置：对于测试异常样本能够再次选择测量点，重新计算而无需重新检测；

25、耗水量≤6L/H蒸馏水

▲26、试剂配套：可提供与仪器同品牌的配套生化试剂，且生化试剂项目≥50个（附产品注册证予以证明）

27、溯源体系：提供与仪器同品牌原厂配套、经药监局注册的复合校准品和质控品的注册证，且经药监局注册的项目校准品≥25种。原厂校准品应能提供可溯源性文献