深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 心电图机 | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 4 | 参考报价 | 5 | 合计金额 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.十二导联同步采集/同步打印 2.输入阻抗：≥50MΩ 3.时间常数：≥3.2秒 4.灵敏度：2.5、5、10、20、10/5mm/mV及自动; 5.滤波功能：具有交流、肌电和漂移滤波功能 6.输入电路：浮地输入，具有抗除颤电击防护功能 7.提供预采集模式，用户无须等待心电波形的采集时间 8.频率响应0.05-250Hz，高记录精度 9.支持XML, JPG等多种数据格式，方便网络连接。 10.超长时间电影回放，支持300秒钟波形冻结、全息电影回放，方便异常心电波形扑捉。 11.支持冻结模式下选择1道、3道、12道波形打印，方便选取最有用波形。特有观察模式，特有手动/自动心率不齐检查，可自动检测并打印心率不齐波形 12.高清8.9寸彩色触摸液晶屏，1:1等比例背景网格显示，可直观地获取心电波形、病人信息。 13.屏幕可显示三、六、十二道波形切换显示，满足捕捉不同心电波形的诊断需求。 14.多种信息输入方式，快速相应操作，标准pc键盘配合快捷功能键，输入资料更快速。 15.新一代采集系统，独立外置导联采集盒，有效避免干扰，采集盒上有打印，冻结等按键，快速操作更节省时间，导联线可单独拔插，维修、更换方便快捷 16.存储数据可通过USB口导出PDF格式的心电图文件功能，可接入医院信息系统 17.成人/儿童专用分析算法、明尼苏达码编码系统，分析更准确 18.支持心率不齐检查、R-R分析、Cabrera等多种测量、分析报告 19.多种数据存储方式，内部存储≥10000份病历，并支持大容量SD卡、U盘等 20.支持外接扫描枪，轻轻一扫，完成条码等输入。 21.通过CE认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |