**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 灭菌器（蒸汽） | **国别** | 进口 | **合计金额** | 6 |
| **项目需求** |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 1 | 灭菌器（蒸汽） | 6 | 1 | 6 | 妇保院口腔科 |
| **合计** | 1 | 6 |  |

1、全自动B级台式蒸汽灭菌柜。

2、设计紧凑、合理、操作简单。

3、内置自动监控、显示工作状态。

4、内置自动故障信息显示。

5、内置自动水质检测

6、运行安全可靠

7、无需外接上下水管，安装方便。

8、可多次预真空脉冲。

9、多种安全灭菌程序：

（1）标准程序(134°C / 2 bar) 灭菌时间：5 分钟；循环时间：15分钟；干燥时间：15分钟

（2）快速B级程序(134°C / 2 bar) 灭菌时间：3.5分钟；循环时间：12分钟；干燥时间：6分钟

（3）快速S级程序(134°C / 2 bar) 灭菌时间：3.5 分钟；循环时间：9分钟；干燥时间：1分钟

（4）柔和程序(121°C / 1 bar) 灭菌时间：20分钟；循环时间：25分钟；干燥时间：15分钟

（5）朊病毒程序(134°C / 2 bar) 灭菌时间：20 分钟；循环时间：33分钟；干燥时间：15分钟

10、灭菌后自动干燥：

器械：确保干燥后残余湿度不能超过0.2%；

织物：确保干燥后残余湿度不能超过1.0%。

11、通过Helix测试（PCD装置）确保可靠渗透性的严格测试方法。

12、三种以上消毒灭菌程序设计可供选择

13、在应急情况下，设备允许在灭菌过程结束后，立即停止干燥过程，取出器械使用。

14、容量≥22.6升。

15、移动式全触摸式超大彩色液晶显示屏

16、可以连接网络、CF卡、计算机，贮存大量灭菌电子文档信息--用于追溯器械的灭菌。