光子治疗仪(单光源)技术参数

| 产品技术要求 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品注册登记表的适应症 | 适用于消炎、镇痛、对体表创面有止渗液、促进芽肉组织生长、加速愈合的作用 |  |
| 光源材料 | 半导体固态光源（点阵芯片集成式） |  |
| 峰值波长 | 红光：640±10nm 蓝光：460±10nm |  |
| 光功率密度 （光源表面测量） | 红光：≥1000mW/cm² 蓝光：≥1000mW/cm² |  |
| 特定距离下照射的温升和光功率的密度（在距离光杯口平面15cm处，室温26℃的条件下，照射15min,水膜最低温升及此时的光功率密度要求） | 温升≤2℃ 光功率密度≥400mmW/cm² |  |
| 温度反馈功能（具有红外温度探头并做温度反馈，误差≤2℃） | 具有，误差1℃ |  |
| 最大治疗深度 | 治疗仪最大治疗深度≥10cm |  |
| 光源聚光设计 | 透镜式 |  |
| 有效照射面积 （光功率密度≥40mW/cm²时的实测有效治疗面积） | ≥250cm² |  |
| 光杯口平面面积 | ≥64cm² |  |
| 输出光功率 （光杯口平面测量） | ≥8W |  |
| 光功率稳定度 | 光功率变化率≤±1% |  |
| 升降装置 | 手动 |  |
| 能量调节方式* | 六级能量可调 |  |
| 照射治疗模式 | 持续/脉冲照射治疗可选 |  |
| 定时时间 | 可从0min-99min连续可调 |  |
| 操作面板 | 触摸屏、液晶显示 |  |
| 售后服务 | 省内有厂家售后服务人员 |  |

设备配置清单

产品光子治疗仪：

| 序号 | 物品描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光子治疗仪机身组件 | 1台 |  |
| 2 | 灯头组件（带悬臂组件） | 1个 |  |
| 3 | 用户安装说明书 | 1张 |  |
| 4 | 操作指南 | 1张 |  |
| 5 | 说明书 | 1本 |  |
| 6 | 保修卡 | 1张 |  |
| 7 | 保护眼镜 | 2个 | 一深一浅 |
| 8 | 眼罩 | 10个 |  |
| 9 | 遮光罩 | 2个 |  |
| 10 | 合格证 | 1张 |  |
| 11 | 光源线 | 1根 |  |