**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 内镜冲洗泵 | **国别** | 进口 | **合计金额** | 11 |
| **项目需求** |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 1 | 内镜冲洗泵 | 11 | 1 | 11 | 人民医院消化内科 |
| **合计** | 1 | 11 |  |

 1 电气规格100-240V ；50-60Hz；

▲2 流速：辅助水通道：0-300ml/min；活检通道：0-650ml/min；

▲3 流量控制旋钮为连续可变流量控制，设置范围0-100%

▲4 填充功能：按下填充按钮泵将运转20秒，可将管路在使用前自动填充满液体

▲5 具有加热功能，可输出37°C（±3°C）的内镜用水

6 标配水瓶加热架及水瓶

7 可配合冲洗阀及配套管路用于无辅助送水腔道内镜的冲洗

**主要配置：**

1 内镜送水装置组主机

2 脚踏开关

3 泵盖

4 水瓶架